## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ELECTROCARDIÓGRAFO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-001
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL, COMPACTO
| A02 | DE 03 CANALES O MAS
| A03 | PANEL DIGITAL DE CONFIGURACIÓN, CON PANTALLA LCD O EQUIVALENTE PARA VISUALIZAR MENSAJES Y CONFIGURACIÓN (EN IDIOMA ESPAÑOL)
| A04 | 12 DERIVACIONES (CABLE ECG 10 HILOS)
| A05 | TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TERMICO
| A06 | CAPACIDAD PARA PAPEL DE 63 mm DE ANCHO O MAS
| A07 | SELECCION DE VELOCIDAD 25, 50 mm/s
| A08 | SELECCION DE AMPLITUD (GANANCIA,SENSIBILIDAD)
| A09 | SELECCION DE MODO MANUAL Y AUTOMATICO
| A10 | FILTROS PARA EVITAR INTERFERENCIAS
| A11 | CON ANALISIS DE ONDA ECG
| A12 | INTERFACE CON CAPACIDAD PARA TRANSMITIR DATOS Y SEÑALES
| A13 | CUMPLIMIENTO DE UNA O MAS NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD (IEC, CE, UL, CF u OTRAS)
| A14 | SISTEMA DE DETECCION DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO
| A15 | ALMACENAMIENTO INTERNO MINIMO DE 40 ESTUDIOS O ALMACENAMIENTO MEDIANTE TARJETA DE MEMORIA EXTERNA MINIMO DE 200 ESTUDIOS
| A16 | MEDICIONES AUTOMATICAS DE AMPLITUD DE ONDAS Y DE LOS INTERVALOS DE ECG
| A17 | PROGRAMA INTERNO PARA MANEJO DE DATOS Y ARCHIVO DE ECG DE LOS PACIENTES
B. ACCESORIOS | B01 | 01 CABLE ECG PARA 12 DERIVACIONES (10 HILOS)
| B02 | 06 ELECTRODOS TIPO CHUPON ADULTO
| B03 | 06 ELECTRODOS TIPO CHUPON PEDIATRICOS
| B04 | 04 ELECTRODOS TIPO PINZA ADULTOS
| B05 | 04 ELECTRODOS TIPO PINZA PEDIATRICOS o 04 CORREAS ADHESIVAS CON PLAQUETAS
| B06 | CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA
| B07 | 01 CABLE DE TOMA A TIERRA EXTERNO
| B08 | 01 FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR
| B09 | 01 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | BATERIA RECARGABLE INCORPORADA