## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO
CODIGO DEL BIEN |  | D-4
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO PORTÁTIL PARA USO HOSPITALARIO, LA CUAL MIDE EL FLUJO ESPIRATORIO E INSPIRATORIO. CONFORME A PARÁMETROS FISIOLÓGICOS PREESTABLECIDOS SEGÚN ESTÁNDARES INTERNACIONALES, PARA LO CUAL CUNETA CON EL RESPECTIVO TRANSDUCTOR, PANTALLA DE VISUALIZACIÓN, SOFTWARE CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR RESULTADOS
| A02 | PESO DEL EQUIPO COMPRENDIDO ENTRE 1Kg Y 5Kg.
| A03 | CON IMPRESORA INTEGRADA
| A04 | PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).
| A05 | INTERFASE DE COMUNICACIÓN CON COMPUTADORA (INCLUIR COMPUTADORA PORTATIL, SOFTWARE Y CABLES DE COMUNICACIÓN).
| A06 | INCLUIR ANTIVIRUS, WINDOWS Y MS OFFICE PARA ENTIDADES PÚBLICAS; PARA LA COMPUTADORA PORTATIL.
PARÁMETROS DEL TRANSDUCTOR DE MEDICIÓN
| A07 | RANGO DE FLUJO DE 0 A 10 Lt/seg. O MÁS.
| A08 | PRECISIÓN DEL TRANSDUCTOR MENOR O IGUAL A +/- 5%.
PARÁMETROS MEDIDOS
| A09 | VC O SVC, MVV, FVC, FEV1, FEF 25-75, FEV1/FVC, PEF, FIVC, PIF Y TEST DE BRONCODILATACIÓN COMO MÍNIMO.
| A10 | CON FÓRMULAS DE PREDICCIÓN SELECCIONABLES.
B. ACCESORIOS | B01 | 01 TRANSDUCTOR DE FLUJO REUSABLE.
| B02 | 100 BOQUILLAS DESCARTABLES.
| B03 | 02 CLIPS NASALES.
| B04 | 05 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA.
| B05 | DIEZ FILTROS BACTERIOLÓGICOS.
| B06 | JUEGO COMPLETO DE CALIBRACIÓN (EN CASO QUE EL DISEÑO DEL EQUIPO OFERTADO REQUIERA DE ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y/O IMPLEMENTOS EXTERNOS PARA SU CALIBRACIÓN)
| B07 | COCHE RODABLE
D. REQUERIMENTO DE ENERGÍA | D01 | 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM

## EETT002
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO
CODIGO DEL BIEN |  | D-4
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO PORTÁTIL PARA USO HOSPITALARIO, LA CUAL MIDE EL FLUJO ESPIRATORIO E INSPIRATORIO. CONFORME A PARÁMETROS FISIOLÓGICOS PREESTABLECIDOS SEGÚN ESTÁNDARES INTERNACIONALES, PARA LO CUAL CUNETA CON EL RESPECTIVO TRANSDUCTOR, PANTALLA DE VISUALIZACIÓN, SOFTWARE CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR RESULTADOS Y SALIDA PARA IMPRESORA.
| A02 | PESO DEL EQUIPO COMPRENDIDO ENTRE 1Kg Y 5Kg.
| A03 | CON IMPRESORA INTEGRADA.
| A04 | PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).
| A05 | INTERFASE DE COMUNICACIÓN CON COMPUTADORA PERSONAL (INCLUIR SOFTWARE YY CABLES DE COMUNICACIÓN).
PARÁMETROS DEL TRANSDUCTOR DE MEDICIÓN
| A06 | RANGO DE FLUJO DE 0 A 10 Lt/seg. O MÁS.
| A07 | PRECISIÓN DEL TRANSDUCTOR MENOR O IGUAL A +/- 5%.
PARÁMETROS MEDIDOS
| A08 | VC O SVC, MVV, FVC, FEV1, FEF 25-75, FEV1/FVC, PEF, FIVC, PIF Y TEST DE BRONCODILATACIÓN COMO MÍNIMO.
| A09 | CON FÓRMULAS DE PREDICCIÓN SELECCIONABLES.
B. ACCESORIOS | B01 | 01 TRANSDUCTOR DE FLUJO REUSABLE.
| B02 | 100 BOQUILLAS DESCARTABLES.
| B03 | 02 CLIPS NASALES.
| B04 | 05 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA.
| B05 | DIEZ FILTROS BACTERIOLÓGICOS.
| B06 | JUEGO COMPLETO DE CALIBRACIÓN (EN CASO QUE EL DISEÑO DEL EQUIPO OFERTADO REQUIERA DE ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y/O IMPLEMENTOS EXTERNOS PARA SU CALIBRACIÓN)
D. REQUERIMENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 VAC / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM