## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESPIROMETRO PORTATIL
CODIGO DEL BIEN | D-5
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PESO DEL EQUIPO COMPRENDIDO ENTRE 1Kg Y 5Kg
| A02 | CON IMPRESORA INTEGRADA
| A03 | PANTALLA GRAFICA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)
| A04 | INTERFASE DE COMUNICACIÓN A COMPUTADORA (INCLUIR SOFTWARE Y CABLES DE COMUNICACIÓN)
PARAMETROS DE TRANSDUCTOR DE MEDICION
| A05 | RANGO DE FLUJO DE 0 A 10 LT/SEG. O MAS
| A06 | PRECISION DEL TRANSDUCTOR MENOR O IGUAL A +/- 5%
PARAMETROS MEDIDOS
| A07 | VC O SVC, MVV, FVC, FEV1, FEF 25-75, FEV1/FVC, PEF, FIVC, PIF y TEST DE BRONCODILATACION COMO MINIMO
| A08 | CON FORMULAS DE PREDICCION SELECCIONABLES
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) TRANSDUCTOR DE FLUJO REUSABLE
| B02 | CIEN (100) BOQUILLAS DESCARTABLES
| B03 | DOS (02) CLIPS NASALES
| B04 | CINCO (05) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA
| B05 | DIEZ (10) FILTROS BACTERIOLOGICOS
| B06 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CALIBRACION (EN CASO QUE EL DISEÑO DEL EQUIPO OFERTADO REQUIERA DE ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y/0 IMPLEMENTOS EXTERNOS PARA SU CALIBRACION)
C. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA | C01 | 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM