## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | HOLTER
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-006
A. GENERALES | A01 | COMPUESTO POR: COMPUTADORA CON MONITOR, INTERFACE DE HOLTER DIGITAL, SOFTWARE DE ANALISIS CARDIOLOGICO, IMPRESORA Y 12 (DOCE) UNIDADES HOLTER DIGITAL DE ECG
B. COMPONENTES |  | COMPUTADORA
| B01 | CPU DE ULTIMA GENERACION
| B02 | MEMORIA RAM DE 4 GB O MAS
| B03 | DISCO DURO DE 250 Gb O MAS
| B04 | TECLADO Y MOUSE
| B05 | GRABADOR Y LECTOR DE CD-DVD
| B06 | CON SALIDA DE RED ETHERNET 10/100/1000
| B07 | CON DOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN USB 2.0
B. COMPONENTES |  | MONITOR
| B08 | PANTALLA A COLOR LCD, RESOLUCION 1280 X 1024 PIXELES O MAS
| B09 | TAMAÑO 17" O MAS
INTERFACES DE ADQUISICION DIGITAL
| B10 | DISPOSITIVO (DRIVE) EN LA COMPUTADORA PARA ADQUISCION DE INFORMACION DEL HOLTER DIGITAL DE ECG
SOFTWARE
| B11 | CON SOFTWARE DE TRABAJO EN ENTORNO WINDOWS (VERSION ACTUAL CON LICENCIA)
| B12 | ANALISIS DE DESNIVEL ST
| B13 | ANALISIS DE ARRITMIAS
| B14 | ANALISIS DE MARCAPASOS
| B15 | ANALISIS DE INTERVALOS CARDIOLOGICOS
| B16 | CON ANALISIS ESPECTRAL DE FRECUENCIAS
| B17 | QUE PERMITA ELABORAR BASE DE DATOS, REPORTES E INFORMES
IMPRESORA
| B18 | IMPRESORA LASER COLOR, CONECTADA AL CPU
LECTOR/GRABADOR HOLTER DIGITAL
| B19 | 12 (DOCE) UNIDADES HOLTER DIGITAL DE ECG, CADA UNA CON BATERIA(S) INCORPORADAS
| B20 | COMPACTAS, PESO LIGERO
| B21 | TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION: MEMORIA INTERNA (CON SALIDA PARA USB)
| B22 | CAPACIDAD DE MEMORIA : 32 MB DE MEMORIA O MAS
| B23 | DE 03 CANALES CADA LECTOR/GRABADOR
| B24 | TIEMPO DE GRABACION CONTINUO: 24 HORAS COMO MINIMO
C. ACCESORIOS | C01 | MUEBLE ESTANDAR DE COMPUTO
| C02 | 02 SET DE CABLES ECG PARA CADA UNIDAD HOLTER, CADA SET COMPUESTO POR 05 CABLES-RAMALES
| C03 | 01 TONER DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA LASER
| C04 | LOS CABLES DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA
| C05 | INCLUIR ANTIVIRUS, WINDOWS Y MS OFFICE PARA ENTIDADES PÚBLICAS; PARA LA COMPUTADORA PORTATIL.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | APTO PARA FUNCIONAR CON 220 VAC / 60 HZ