## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-007
A. CARACTERISTICAS GENERALES |  | ISO 13485 : 2016 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes) ISO 9001 . 2015 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements) NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente)
| A01 | DE PARAMETROS PRECONFIGURADOS O MODULARES (MONITOR Y MÓDULOS DE LA MISMA MARCA) O CABLE MULTICONECTOR INTELIGENTE
| A02 | FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS ELECTROCARDIOGRAMA. FRECUENCIA RESPIRATORIA. SATURACIÓN DE OXÍGENO, PRESIÓN NO INVASIVA, TEMPERATURA (02 CANALES) Y CAPNOGRAFÍA, INCLUYENDO EL REGISTRADOR
| A03 | CON TENDENCIAS HASTA 24 HORAS O MAS
| A04 | QUE PERMITA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS O DISPOSITIVOS EXTERNOS VENTILADOR Y/O MAQUINA DE ANESTESIA Y/O ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS
| A05 | ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES (INCLUYE FUNCIÓN PARA SILENCIAR O SUSPENDER ALARMA)
| A06 | POSIBILIDAD DE CONECTARSE A RED LAN ETHERNET O SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7
| A07 | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE OESFIBRILADOR
| A08 | MONITORIZACION DEL INTERVALO QT/QTc
| A09 | ANALISIS DE TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS
| A10 | SELECCIÓN DE ARRITMIAS TOMANDO COMO REFERENCIA 03 O MÁS DERIVACIONES SIMULTANEAS
| A11 | CONECTIVIDAD Y ACCESO REMOTO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO.
| A12 | POSIBILIDAD DE CONECTARSE CON OTRA UNIDAD (COMUNICACIÓN MONITOR A MONITOR)
B. COMPONENTES |  | PANTALLA
| B02 | A COLOR Y LCD (TFT)
| B03 | TAMAÑO 15 PULGADAS DE DIAGONAL O MAS
| B04 | RESOLUCIÓN 800 x 600 PIXELES O MÁS
| B05 | GRAFICA DE SEIS (06) ONDAS SIMULTANEAS COMO MÍNIMO
ELECTROCARDIOGRAMA ( ECG )
| B07 | GRAFICA DE DOS (02) ONDAS COMO MÍNIMO Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B08 | RANGO . 30 A 250 bpm O MAS AMPLIO
B. COMPONENTES | B09 | SELECCIÓN ENTRE SIETE (07) DERIVADAS O MAS I. Il, III, aVR, aVL, aVF. V
| B10 | DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS
| B11 | DETECCIÓN DE DOCE (12) TIPOS DE ARRITMIAS O MAS
| B12 | CON ANALISIS DE DESNIVEL ST DOS (02) DERIVADAS COMO MÍNIMO
| B13 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
| B15 | GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B16 | FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVÉS DE CABLE ECG (MÉTODO DE IMPEDANCIA) Y A TRAVÉS AÉREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFÍA DE LAS VlAS
| B17 | RANGO ; 5 A 120 RESPIRACIONES POR MINUTO O MÁS AMPLIO
| B18 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA
| B19 | ALARMA DE APNEA
SATURACIÓN DE OXIGENO (SP02)
| B21 | SISTEMA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSIÓN, TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES (0 ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES)
| B22 | GRÁFICA DE ONDA PLETISMOGRAFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B23 | RANGO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO . 50 A 100 % 0 MÁS AMPLIO
| B24 | PRECISION DE +/- 3% (+/- 3 DIGITOS) 0 MENOS, EN EL RANGO DE 70 A 100%
| B25 | RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSiOXIMETRÍA . 30 A 220 bpm O MÁS AMPLIO
| B26 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR
| B27 | CON INDICADOR DE POTENCIA DE SEÑAL O INDICADOR DE PERFUSION EN PANTALLA
PRESIÓN SANGUÍNEA NO INVASIVA (NIBP)
| B29 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA SISTÚLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA
| B30 | MEDICIÓN DESDE ADULTOS Y NIÑOS
| B31 | MODO MANUAL
| B32 | MODO AUTOMÁTICO Ó PERIÓDICO (EN INTERVALOS DETIEMPO)
TEMPERATURA
| B33 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B34 | RANGO 25°C A 45 °C O MÁS AMPLIO
| B35 | DOS (02) CANALES O MÁS
B. COMPONENTES |  | CAPNOGRAFÍA (C02)
| B37 | MÉTODO MAINSTREAM ó SIDESTREAM ó MICROSTREAM
| B38 | GRÁFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B39 | RANGO . 0 A 99 mmHg O MÁS AMPLIO
| B40 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL C02 ESPIRADO (ETC02)
REGISTRADOR
| B42 | TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO, CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 mm DE ANCHO
| B43 | QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE MANERA SIMULTÁNEA AL MENOS DOS CANALES DE ONDA
C. ACCESORIOS | C01 | (LOS CABLES Y SENSORES DEBEN TENER LAS DIMENSIONES SUFICIENTES PARA QUE ALCANCEN DESDE EL RACK DE PARED HASTA LA CAMA DE PACIENTE) RACK DE PARED QUE SOPORTE PANTALLA, TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y EL REGISTRADOR
| C02 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA
| C04 | UN (01) CABLE PATCHCORD DE 1.5 m
| C05 | ACCESORIOS FUNGIBLES
| C06 | UN (01) CABLE TRONCALE ECG (DE 03 RAMALES), CON CUATRO JUEGOS DE 03 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO O UN (01) CABLE TRONCALE MULTIPARAMETRICO CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO) PARA 3 DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO
| C07 | UN (01) CABLE TRONCALE DE ECG (DE 5 0 6 RAMALES). CON CUATRO JUEGOS DE 05 0 06 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO 0 UN (01) CABLE TRONCALE MULTIPARAMETRICO CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO) PARA 5 0 6 DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO
| C08 | PULSIOXIMETRIA . UN (01) SENSOR REUSABLE DE ADULTO PARA DEDO. CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO, UN (01) SENSOR REUSABLE PEDIATRICO, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO
C. ACCESORIOS | C09 | PRESIÓN NO INVASIVA. UN (01) BRAZALETE REUSABLE PARA ADULTOS. CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO, UN (01) BRAZALETES REUSABLES PEDIÁTRICOS, CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO.
| C10 | TEMPERATURA: DOS (02) SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL (MEDIDA 01 ADULTO Y 01 NIÑO) Y DOS (02) SENSORES REUSABLES ESOFÁGICO ó RECTAL (MEDIDA 01 ADULTO Y 01 NIÑO)
| C11 | PARA CAPNOGRAFlA, EN CASO SER MAINSTREAM DOS (02) SENSORES REUSABLES CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VlAS AÉREAS O UN (01) DESCARTABLES. CON SET E INSTRUMENTO DE CALIBRACIÓN (SI EL EQUIPO LO REQUIERE) EN CASO SER SIDESTREAM: UN (01) TRAMPAS DE AGUA (SI EL EQUIPO LO REQUIERE), UNA (01) LINEA DE MUESTRA Y UN (01) ADAPTADORE ENDOTRAQUEAL EN CASO SER MICROSTREAM. UN (01) LINEA DE MUESTRA Y UN (01) ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL CON SET E INSTRUMENTO DE CALIBRACIÓN (SI EL EQUIPO LO REQUIERE)
| C12 | UN (01) ROLLO O PAQUETE DE PAPEL TERMOSENSIBLE
| C13 | UN (01) ELECTRODOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS
| D02 | BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S). AUTONOMÍA 1 5 HORAS O MÁS