## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARÁMETROS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-008
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | ISO 13485 : 2016 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes) ISO 9001 . 2015 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements) NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente)
| A01 | DE PARAMETROS MODULARES (MONITOR Y MÓDULOS OE LA MISMA MARCA) ADICIONALMENTE PARA EL CASO DE LOS MONITORES DE LA UPSS EMERGENCIA, ESTOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO UBICADA EN LA ESTACION DE ENFEREMRAS.
| A02 | FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS: ELECTROCARDIOGRAMA FRECUENCIA RESPIRATORIA. SATURACIÓN DE OXIGENO, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA. TEMPERATURA (02 CANALES), CAPNOGRAFlA. PRESIÓN INVASIVA (04 CANALES) . INCLUYENDO EL REGISTRADOR
| A03 | CON TENDENCIAS HASTA 24 HORAS O MÁS
| A04 | QUE PERMITA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS (VENTILADOR, MÁQUINA DE ANESTESIA Y ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS COMO MINIMO)
| A05 | ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES (INCLUYE FUNCIÓN PARA SILENCIAR O SUSPENDER ALARMA)
| A06 | POSIBILIDAD DE CONECTARSE A RED LAN ETHERNET O SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7
| A07 | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFI8RILADOR
| A08 | MONITORIZACION DEL INTERVALO QT/QTc
| A09 | SELECCIÓN DE ARRITMIAS TOMANDO COMO REFERENCIA 03 O MAS DERIVACIONES SIMULTANEAS
| A10 | CONECTIVIDAD Y ACCESO REMOTO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
| A11 | CON ALGORITMO PARA EL ECG
| A12 | POSIBILIDAD DE CONECTARSE CON OTRA UNIDAD (COMUNICACIÓN MONITOR A MONITOR)
B. COMPONENTES |  | PANTALLA
| B02 | A COLOR Y LCD (TFT)
| B03 | TAMAÑO: 17‘ DE DIAGONAL O MÁS
| B04 | RESOLUCIÓN : 1024 x 768 PIXELES O MÁS
| B05 | GRÁFICA DE OCHO (08) ONDAS SIMULTÁNEAS COMO MINIMO
ELECTROCARDIOGRAMA ( ECG )
| B07 | GRÁFICA DE DOS (02) ONDAS COMO MINIMO Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B08 | RANGO : 30 A 300 bpm O MÁS AMPLIO
| B09 | SELECCIÓN ENTRE DOCE (12) DERIVADAS : I. II. III. aVR, aVL, aVF. V1, V2. V3. V4, V5. V6
B. COMPONENTES | B10 | DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS
| B11 | CON DETECCIÓN DE DOCE (12) TIPOS DE ARRITMIAS O MÁS
| B12 | CON ANÁLISIS DE DESNIVEL ST : TRES (03) DERIVADAS COMO MINIMO
| B13 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
| B15 | GRÁFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B16 | FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVÉS DE CABLE ECG (MÉTODO DE IMPEOANCIA) Y A TRAVÉS DE LAS VlAS AÉREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFlA
| B17 | RANGO : 5 A 120 RESPIRACIONES POR MINUTO O MÁS AMPLIO
| B18 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR
| B19 | ALARMA DE APNEA
SATURACIÓN DE OXIGENO (SP02)
| B21 | SISTEMA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSIÓN; TECNOLOGIA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES (O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES)
| B22 | GRÁFICA DE ONDA PLETISMOGRÁFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B23 | RANGO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO : 50 A 100% O MÁS AMPLIO
| B24 | PRECISIÓN DE +/- 3% (+/- 3 DIGITOS) O MENOS, EN EL RANGO DE 70 A 100%
| B25 | RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA : 30 A 220 bpm O MÁS AMPLIO
| B26 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR
| B27 | CON INDICADOR DE POTENCIA DE SEÑAL O INDICADOR DE PERFUSIÓN EN PANTALLA
PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA
| B29 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTÒLICA. DIASTÓLICA Y MEDIA
| B30 | MEDICIÓN PARA ADULTOS Y NIÑOS
| B31 | MODO MANUAL
| B32 | MODO AUTOMÁTICO O PERIÓDICO (EN INTERVALO DE TIEMPO)
TEMPERATURA
| B34 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B35 | RANGO : 15 A 45 *C O MÁS AMPLIO
| B36 | DOS (02) CANALES O MÁS
CAPNOGRAFÍA (C02)
| B38 | MÉTODO MAINSTREAM 6 SIDESTREAM 6 MICROSTREAM
B. COMPONENTES | B39 | GRÁFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B40 | RANGO : 0 A 99 mmHg O MÁS AMPLIO
| B41 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL C02 ESPIRADO (ETC02)
PRESIÓN INVASIVA
| B43 | MEDICIÓN DE LA PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA : TRES (03) CANALES COMO MINIMO
| B44 | GRÁFICA DE ONDAS Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B45 | RANGO DE LA PRESIÓN INVASIVA : 0 A 300 mmHg O MÁS AMPLIO
| B46 | CALIBRACIÓN (BALANCE. AJUSTE) ACERO DE LA PRESIÓN INVASIVA
| B47 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESIÓN INVASIVA
REGISTRADOR
| B49 | TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO, CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 mm DE ANCHO
| B50 | QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE MANERA SIMULTÁNEA AL MENOS DOS CANALES DE ONDA
C. ACCESORIOS | C01 | (LOS CABLES Y SENSORES DEBEN TENER LAS DIMENSIONES SUFICIENTES PARA QUE ALCANCEN DESDE EL RACK DE PARED HASTA LA CAMA DE PACIENTE) RACK DE PARED QUE SOPORTE : PANTALLA, TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y EL REGISTRADOR
| C02 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA
| C04 | UN (01) CABLE PATCHCORD DE 1.5 m
ACCESORIOS FUNGIBLES
| C05 | UN (01) CABLES TRONCALES ECG (DE 03 RAMALES), CON UN (01) JUEGO DE 03 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO O UN (01) CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO) PARA 3 DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO
C. ACCESORIOS | C06 | UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG (DE 5 o 6 RAMALES), CON CUATRO JUEGOS DE 05 o 06 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO O UN (01) CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO) PARA 5 0 6 DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE MULTIPARAMETRICO
| C07 | UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG CON UN JUEGO DE CABLES-RAMALES PARA MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE LAS 12 DERIVADAS O UN (01) CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO CON CABLE ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO. PARA MEDICION SIMULTANEA DE 12 DERIVADAS
| C08 | PULSIOXIMETRlA : UN (01) SENSOR REUSABLE DE ADULTO PARA DEDO, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMO ; UN (01) SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICOS, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO
| C09 | PRESIÓN NO INVASIVA : UN (01) BRAZALETE REUSABLE PARA ADULTOS, CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO ; UN (01) BRAZALETE REUSABLE PEDIÁTRICO, CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO
| C10 | TEMPERATURA: DOS (02) SENSOR REUSABLE DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL (MEDIDA 01 ADULTO Y 01 NIÑO); DOS (02) SENSOR REUSABLE ESOFÁGICO ó RECTAL (MEDIDA 01 ADULTO Y 01 NIÑO)
| C11 | PARA CAPNOGRAFlA. EN CASO SER MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO CADA UNO. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VlAS AÉREAS O CIEN (100) DESCARTABLES. CON SET E INSTRUMENTO DE CALIBRACIÓN (SI EL EQUIPO LO REQUIERE) EN CASO SER SIDESTREAM: DOS (02) TRAMPAS DE AGUA (SI EL EQUIPO LO REQUIERE), DOS (02) LINEAS DE MUESTRA Y DOS (02) ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES EN CASO SER MICROSTREAM: DOS (02) LINEAS DE MUESTRA Y DOS (02) ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES CON SET E INSTRUMENTO DE CALIBRACIÓN (SI EL EQUIPO LO REQUIERE)
| C12 | DOS (02) SENSORES REUSABLES DE PRESIÓN INVASIVA CON DIEZ (02) DOMOS DESCARTABLES CADA UNO O UN (01) KIT DESCARTABLE (INCLUYE SENSOR, DOMO Y SONDA). CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO
| C13 | GASTO CARDIACO: 01 JUEGO DE ACCESORIO COMPLETOS PARA GASTO CARDÍACO (CABLES, SENSORES. CATÉTERES. SONDAS)
| C14 | UN (01) ROLLO O PAQUETE DE PAPEL TERMOSENSIBLE
| C15 | UN (01) ELECTRODO DESCARTABLE DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS