## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE
CODIGO DEL BIEN |  | D-012
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL, CON ASA
| A02 | CONFIGURACIÓN COMPACTA O MODULAR-COMPACTA
B. COMPONENTES |  | PANTALLA
| B02 | A COLOR Y LCD
| B03 | TAMAÑO : 8 PULGADAS DE DIAGONAL 0 MÁS.
| B04 | RESOLUCIÓN : 640 x 480 PIXELES O MÁS.
| B05 | GRÁFICA DE TRES (03) ONDAS SIMULTÁNEAS COMO MÍNIMO
ELECTROCARDIOGRAMA ( ECG )
| B07 | GRÁFICA DE ONDA ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B08 | RANGO 30 A 250 bpm O MÁS AMPLIO.
| B09 | SELECCIÓN ENTRE SIETE (07) DERIVADAS O MÁS : 1. Il, III. aVR, aVL aVF, V
| B10 | DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS
| B11 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDIACA.
SATURACIÓN DE OXIGENO (SP02)
| B13 | GRÁFICA DE ONDA PLETISMOGRÁFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B14 | RANGO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO : 50 a 99 % O MÁS AMPLIO.
| B15 | RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRÍA : 30 A 220 bpm O MÁS AMPLIO.
| B16 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR.
PRESIÓN SANGUÍNEA NO INVASIVA (NIBP)
| B18 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTÒLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA
| B19 | MEDICIÓN DESDE ADULTOS HASTA NIÑOS.
| B20 | MODO MANUAL.
| B21 | MODO AUTOMÁTICO O PERIÓDICO.
REGISTRADOR
| B23 | TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO, CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 mm DE ANCHO
| B24 | QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE MANERA SIMULTÁNEA AL MENOS DOS (02) CANALES DE ONDA
C. ACCESORIOS | C01 | DOS (02) CABLES TRONCALES ECG (DE 03 RAMALES), CON CUATRO JUEGOS DE 03 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO
| C02 | UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG (DE 5 RAMALES), CON DOS JUEGOS DE 05 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO.
| C03 | PULSIOXIMETRIA: DOS (02) SENSORES REUSABLES DE ADULTO PARA DEDO, CON UN CABLE-COÑECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMO. DOS (02) SENSORES REUSABLES PEDIÁTRICOS, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMO
| C04 | PRESIÓN NO INVASIVA : 05 BRAZALETES REUSABLES PARA ADULTOS, CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMO ; 03 BRAZALETES REUSABLES PEDIÁTRICOS, CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMO.
| C05 | UN (01) ROLLO 0 PAQUETE DE PAPEL TERMOSENSIBLE.
| C06 | CIEN (100) ELECTRODOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL.
| C07 | CABLE DE ALIMENTACIÓN DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS
| D02 | BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMÍA TRES (03) HORAS O MÁS.
| D03 | SISTEMA DE SEGURIDAD (BLOQUEO) QUE EVITE LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS PROGRAMADOS
| D04 | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DEL DESFIBRILADOR