## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-013
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PARÁMETROS PRECONFIGURADOS.
| A02 | FUNCIONAMIENTO DE PARÁMETROS CALCULADOS: ÍNDICE BIESPECTRAL, LÍMITE ESPECTRAL, TASA DE SUPRESIÓN, ÍNDICE DE CALIDAD DE SEÑAL Y DE ELECTROMIOGRAFÍA.
| A03 | TENDENCIAS GRÁFICAS DE 10 HORAS O MÁS.
| A04 | PANTALLA LCD A COLOR.
| A05 | TAMAÑO DE PANTALLA DE 6” A MÁS.
| A06 | GRÁFICA DE 02 ONDAS SIMULTÁNEAS COMO MÍNIMO.
| A07 | GRÁFICA DE ONDA Y DESPLIEGUE DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA.
| A08 | RANGO PARA EL VALOR DE ÍNDICE BIESPECTRAL MOSTRADO EN PANTALLA: 0 A 100.
| A09 | VELOCIDAD DE BARRIDO 25MM/SEG Ó 50MM/SEG.
| A10 | MARCADOR DE EVENTOS Y FILTRO DE RECHAZO AUTOMÁTICO DE ARTEFACTOS.
| A11 | ALARMAS AUDIOVISUALES CON LÍMITES AJUSTABLES.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) SENSOR DESCARTABLE
| B02 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CABLE DE INTERFASE DE PACIENTE A MONITOR.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM