## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR FETAL GEMELAR
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-016
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PANTALLA DE VISUALIZACION LCD o TFT DE 5.5" ó MAS
| A02 | CON CONEXIONES PARA TRANSDUCTORES INDEPENDIENTES
| A03 | PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL POR AUTO CORRELACION O INTERMOOULACION DE CANALES
| A04 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TENDENCIAS
| A05 | PUERTO O INTERFACE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS A COMPUTADORA
| A06 | CAPACIDAD DE REALIZAR MONITOREO GEMELAR GENERAL
MONITOREO
| A08 | VISUALIZACION DE VALORES NUMERICOS O GRAFICOS DE LA ACTIVIDAD UTERINA Y FRECUENCIA CARDIACA FETAL
| A09 | FRECUENCIA CARDIACA FETAL
| A10 | INDICADOR DE CALIDAD DE SEÑAL
| A11 | ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES
REGISTRADOR
| A13 | IMPRESIÓN POR ARREGLO TERMICO CON PAPEL TERMOSENSIBLE
| A14 | QUE PERMITA LA IMPRESION DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL (02 CANALES) Y ACTIVIDAD UTERINA (01 CANAL) COMO MINIMO
FRECUENCIA CARDIACA
| A16 | RANGO DE 50 A 210 BPM
MODO ULTRASONICO
| A18 | UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASONICO DE AL MENOS 7 CRISTALES
| A19 | FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 0.9-2 MHZ INCLUSIVE
| A20 | POTENCIA PROMEDIO EMITIDA (ISATA) MENOR ó IGUAL A 10 mW/cm2
MODO DE ACTIVIDAD UTERINA
| A22 | UN TRANSDUCTOR DE CONTRACCIONES UTERINAS IMPERMEABLE
| A23 | RANGO : 0 A 100 UNIDADES O MAS
| A24 | AJUSTE AUTOMATICO DE REFERENCIA A CERO
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) TRANSDUCTOR ULTfRASONICO ADICIONAL
| B02 | ESTIMULADOR VIBRO-ACUSTICO
| B03 | COCHE MOVIL DE FABRICA
| B04 | PULSADOR DE SEÑALIZACION DE MOVIMIENTO.
| B05 | UN (01) JUEGO DE CORREA DE SUJECION DE TRANSDUCTORES
| B06 | UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR ACUSTICO DE 250mL ó MAS
B. ACCESORIOS | B07 | UN (01) PAQUETE DE PAPEL PARA IMPRESIÓN
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM