## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PULSIOXÍMETRO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-017
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | DE SOBREMESA
| A01 | FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y A BATERIA RECARGABLE
| A02 | VISUALIZACION DE INTENSIDAD DF PULSO (EN BARRA GRÁFICA) 0 VISUALIZACIÓN DE ONDA PLETISMOGRÁFICA.
| A03 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION / TENDENCIAS (MÍNIMO 24 Horas)
| A04 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL.
| A05 | PARAMETROS DE MEDICION
| A06 | SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (Sp02): DE 0 ó 1 % A 99% O MÁS.
| A07 | PRECISIÓN DE LA SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (Sp02): DE 70 A 100% CON UNA PRECISION DE 2% (±2 dígitos) O MEJOR.
| A08 | FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 20 BPM O MENOS A 250 BPM O MAS.
| A09 | ALARMAS AUDIOVISUALES
| A10 | DE Sp02, NIVEL ALTO Y BAJO.
| A11 | DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO.
| A12 | INDICADOR DE BATERIA BAJA.
| A13 | SILENCIADOR DE ALARMA.
B. ACCESORIOS | B01 | TRES (03) SENSORES REUSABLES. SEGUN EL SERVICIO DE DESTINO CONSIDERAR LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: EMERGENCIA: 01 PARA ADULTOS, 01 PARA PEDIÁTRICOS Y 01 PARA NEONATOS. CENTRO OBSTETRICO (SALA DE PARTOS, PUERPERIO): 01 PARA ADULTOS Y 01 PARA NEONATOS. UCI /UCIN DE ADULTO/PEDIATRICO: 01 PARA ADULTOS Y 01 PARA PEDIÁTRICOS. UCI /UCIN DE ADULTOS: 01 PARA ADULTOS. UCI /UCIN PEDIATRICA: 01 PARA PEDIÁTRICOS HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA: 01 PARA ADULTOS Y 01 PARA PEDIÁTRICOS CENTRO QUIRURGICO: 01 PARA ADULTOS, 01 PARA PEDIÁTRICOS Y 01 PARA NEONATOS
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | BATERIA RECARGABLE, CON AUTONOMIA MINIMA DE 8 HORAS