## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-018
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | DE PARAMETROS PRECONFIGURADOS O MODULARES (MONITOR Y MÓDULOS DE LA MISMA MARCA) O CABLE MULTICONECTOR INTELIGENTE; ADICIONALMENTE PARA EL CASO DE LOS MONITORES DE LA UPSS EMERGENCIA, ESTOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA CENTRAL DE MONITOREO UBICADA EN LA ESTACION DE ENFEREMRAS.
FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACIÓN DE OXIGENO. PRESIÓN NO INVASIVA Y TEMPERATURA (02 CANALES), INCLUYENDO EL REGISTRADOR
| A01 | CON TENDENCIAS HASTA 24 HORAS O MÁS
| A02 | QUE PERMITA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS O DISPOSITIVOS EXTERNOS: VENTILADOR Y/O MAQUINA DE ANESTESIA Y/O ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS
| A03 | ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES (INCLUYE FUNCIÓN PARA SILENCIAR O SUSPENDER ALARMA)
| A04 | POSIBILIDAD DE CONECTARSE A RED LAN ETHERNET O SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7
| A05 | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR
B. COMPONENTES | B01 | PANTALLA
| B02 | A COLOR Y LCD (TFT)
| B03 | TAMAÑO: 14 PULGADAS DE DIAGONAL O MÁS RESOLUCIÓN : 800 x 600 PlXELES O MÁS
| B04 | GRÁFICA DE CUATRO (04) ONDAS SIMULTÁNEAS COMO MINIMO
ELECTROCARDIOGRAMA ( ECG )
| B06 | GRÁFICA DE DOS (02) ONDAS COMO MÍNIMO Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B07 | RANGO : 30 A 250 bpm O MÁS AMPLIO
| B08 | SELECCIÓN ENTRE 07 DERIVADAS O MÁS : I, II. III aVR. aVL, aVF, V
| B09 | DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS
| B10 | DETECCIÓN DE DOCE (12) TIPOS DE ARRITMIAS O MÁS
| B11 | CON ANÁLISIS DE DESNIVEL ST : 01 DERIVADA COMO MINIMO
| B12 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
| B14 | GRÁFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B15 | FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVÉS DE CABLE ECG (MÉTODO DE IMPEDANCIA)
| B16 | RANGO ; 5 A 120 RESPIRACIONES POR MINUTO O MÁS AMPLIO
| B17 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR
| B18 | ALARMA DE APNEA
SATURACIÓN DE OXIGENO (SP02)
B. COMPONENTES | B20 | SISTEMA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSIÓN: TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES (O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES)
| B21 | GRÁFICA DE ONDA PLETISMOGRÁFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B22 | RANGO DE LA SATURACION DE OXIGENO : 50 a 100 % O MAS AMPLIO
| B23 | PRECISION DE+/-3% (+/-3 DIGITOS) O MENOS. EN EL RANGO DE 70 A 100%
| B24 | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR
| B25 | RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA : 30 A 220 bpm O MÁS AMPLIO
| B26 | CON INDICADOR DE POTENCIA DE SEÑAL O INDICADOR DE PERFUSIÓN EN PANTALLA
PRESIÓN SANGUÍNEA NO INVASIVA (NIBP)
| B28 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTÒLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA
| B29 | MEDICIÓN DESDE ADULTOS HASTA NIÑOS
| B30 | MODO MANUAL
| B31 | MODO AUTOMATICO Ó PERIÓDICO (EN INTERVALOS DE TIEMPO)
TEMPERATURA
| B33 | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| B34 | RANGO : 25'C A 45'C O MÁS AMPLIO.
| B35 | DOS (02) CANALES O MÁS
REGISTRADOR
| B37 | TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO, CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 mm DE ANCHO QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE MANERA SIMULTÁNEA AL MENOS DOS (02) CANALES DE ONDA
C. ACCESORIOS | C01 | (LOS CABLES Y SENSORES DEBEN TENER LAS DIMENSIONES SUFICIENTES PARA QUE ALCANCEN DESDE EL RACK DE PARED HASTA LA CAMA DE PACIENTE)
| C02 | RACK DE PARED QUE SOPORTE : PANTALLA, TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y EL REGISTRADOR
| C03 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA
| C04 | UN (01) CABLE PATCHCORD DE 1.5 m
C. ACCESORIOS | C07 | UN (01) CABLE TRONCAL ECG (DE 03 RAMALES), CON UN (01) JUEGO DE 03 CABLES-RAMALES POR CADA JUEGO O UN (01) CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO) PARA 3 DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO.
| C08 | UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG (DE 5 o 6 RAMALES), CON UN (01) JUEGO DE 05 o 06 CABLES- RAMALES POR CADA JUEGO O UN (01) CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (DE UN SOLO HILO) PARA 5 o 6 DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICO
| C09 | PULSIOXIMETRIA : UN(01) SENSORE REUSABLE DE ADULTO PARA DEDO. CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO; UN(01) SENSORE REUSABLE PEDIÁTRICO, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO
| C10 | PRESIÓN NO INVASIVA : UN(01) BRAZALETE REUSABLE PARA ADULTOS. CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO; UN(01) BRAZALETE REUSABLE PEDIÁTRICOS, CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO
| C11 | TEMPERATURA : DOS(02) SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL (MEDIDA 01 ADULTO Y 01 NIÑO); DOS(02) SENSORES REUSABLES ESOFÁGICO O RECTAL (MEDIDA 01 ADULTO Y 01 NIÑO)
| C12 | UN(01) ROLLO O PAQUETE DE PAPEL TERMOSENSIBLE
| C13 | UN(01) ELECTRODOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL.
| C14 | MONITORIZACION DEL INTERVALO QT/QTc
| C15 | ANALISIS DE TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS.
| C16 | SELECCIÓN DE ARRITMIAS TOMANDO COMO REFERENCIA 03 O MÁS DERIVACIONES SIMULTANEAS
| C17 | CONECTIVIDAD Y ACCESO REMOTO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS