## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITORES DE FUNCIONES VITALES
CÓDIGO DEL BIEN |  | D – 18a
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EL PROYECTO CONTEMPLA 2 CENTRALES, 1 PARA CADA ESTACION DE ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA: DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
| A02 | 1 CENTRAL EN EL AMBIENTE EMG-127 ESTACION DE ENFERMERAS CON CAPACIDAD DE CONTROLAR 3 MONITORES DE 5 PARAMETROS D-18 (OBSERVACION HOMBRES) + 2 MONITORES DE 7 PARAMETROS D-8 (OBSERVACION PEDIATRIA). DE LA MISMA MARCA QUE LOS MONITORES MULTIPARAMETROS INDICADO.
| A03 | 1 CENTRAL EN EL AMBIENTE EMG-134 ESTACION DE ENFERMERAS CON CAPACIDAD DE CONTROLAR 7 MONITORES DE 5 PARAMETROS D-18 (OBSERVACION MUJERES + AISLADO). DE LA MISMA MARCA QUE LOS MONITORES MULTIPARAMETROS INDICADO.
B. COMPONENTES |  | CADA CENTRAL DE MONITOREO:
| B01 | COMPUESTA POR DOS (02) MONITORES CENTALES CON PANTALLA A COLOR LCD: QUE VISUALICEN SIMULTANEAMENTE LAS ONDAS Y PARÁMETROS DE LOS MONITORES DE FUNCIONES VITALES Y TODOS SUS PARAMETROS, CON CAPACIDAD DE EXPANSIÓN.
| B02 | TAMAÑO DE LA PANTALLA DE CADA MONITOR LCD: 21" DIAGONAL Ó MAS; RESOLICUÓN 1280 X 1024 ,PIXELES Ó MÁS.
| B03 | CON TECLADO Y MOUSE.
| B04 | CPU, MEMORIA Y DISCO DURO DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
| B05 | CAPACIDAD DEL DISCO DURO 1000 GB COMO MÍNIMO.
| B06 | CON SALIDA DE RED ETHERNET 10/100/1000.
| B07 | CON DOS Ó MÁS PUERTOS DE COMUNICACIÓN USB 2.0.
| B08 | DETECCIÓN DE ARRITMIAS: BÁSICAS Y EXTENDIDAS - AVANZADAS (08 MORFOLOGÍAS EN TOTAL COMO, MÍNIMO) Y ANÁLISIS DE ST.
| B09 | INDICACIÓN AUDIOVISUAL DE ALARMAS.
| B10 | TENDENCIAS HASTA 48 HORAS Ó MÁS.
| B11 | IMPRESORA LASER DE ALTA RESOLUCIÓN PARA PAPEL DE FORMATO A4.
| B12 | REGISTRADOR POR ARREGLO TÉRMICO, CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50mm DE ANCHO Ó MÁS.
| B13 | CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A UN SISTEMA HIS, MEDIANTE EL ESTÁNDAR HL7 (DEBERÁ CONTAR CON EL SOFTWARE Y LICENCIAS NECESARIAS PARA SU CONEXIÓN)
| B14 | CON LECTORA/GRABADORA DE CD. DVD.
C. ACCESORIOS |  | ACCESORIOS PARA LA CENTRAL DE MONITOREO
| C01 | PARA LA IMPRESORA LASER: 100 HOJAS DE PAPEL DE FORMATO A4
| C02 | PARA EL REGISTRADOR TÉRMICO: 01 ROLLO DE PAPEL TERMOSENSIBLE.
| C03 | UN (01) CABLE PATCHCORD DE 1.5 m
| C04 | ANTIVIRUS, WINDOWS Y OFFICE PARA ENTIDADES PUBLICAS
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 VAC / 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).