## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-20
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL
| A02 | CONECTIVIDAD MEDIANTE ESTANDAR DICOM 3.0 (SALIDA DICOM) CON LICENCIA ACTIVADA EN LOS SERVICIOS : STORAGE O EXPORT, WORKLIST Y DICOM PRINT, QUE PERMITA LA IMPRESIÓN, ENVIO, RECEPCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE DATOS E IMAGENES
B. COMPONENTES |  | GENERADOR
| B01 | POTENCIA NOMINAL 50 KW
| B02 | RANGO DE KV: DE 40 KV HASTA 150 KV ó MAYOR
| B03 | CORRIENTE MAXIMA: 10 - 630mA ó RANGO MAYOR
| B04 | RANGO DE mAs: DE 1 mAs ó MENOR HASTA 500 mAs ó MAYOR
| B05 | TIEMPO CORTO DE EXPOSICION: 5 ms ó MENOR
| B06 | TECNOLOGIA DE CONVERTIDOR DE ALTA FRECUENCIA.
| B07 | CON CONTROL AUTOMATICO DE EXPOSICION (AEC)
TUBO DE RAYOS X
| B08 | ANODO GIRATORIO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TERMICO IGUAL o MAYOR A 300 KHU
| B09 | PUNTOS FOCALES: FOCO 1 MENOR o IGUAL A 0.6 mm, FOCO 2 MENOR o IGUAL A 1.2mm
| B10 | CARCAZA o HOUSING DEL TUBO DE RAYOS X CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TERMICO IGUAL o MAYOR A 1250 KHU
| B11 | PROTECCION CONTRA SOBRECARGA
| B12 | FILTRO EQUIVALENTE TOTAL (INHERENTE + AÑADIDO) IGUAL o MAYOR A 2.1 mmAl
| B13 | CON CARACTERISTICA ELECTRICAS IGUALES o SUPERIORES A LAS DEL GENERADOR (KW, Kv Y mA)
| B14 | ANODO ROTATORIO MAYOR O IGUAL A 3200 REVOLUCIONES POR MINUTO
COLIMADOR
| B15 | MANUAL O AUTOMATICO
| B16 | CON LUZ DE CENTRAJE TEMPORIZADO o LOCALIZADOR POR RAYOS LASER TEMPORIZADO
| B17 | GIRO EN EL PLANO HORIZONTAL MANUAL o MOTORIZADA AL MENOS ±45°
MESA
| B18 | TABLERO MOVIL CON DESPLAZAMIENTOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN EL TABLERO
| B19 | TABLERO QUE SOPORTE 200 Kg ó MAS
| B20 | ALTURA VARIABLE MOTORIZADO DESDE 60 cm o MENOS HASTA 80 cm o MAYOR
DETECTOR
| B21 | DOS (02) DETECTORES DE PANEL PLANO (FPD). UNO PARA LA MESA Y OTRO PARA EL ESTATIVO
| B22 | MATRIZ EFECTIVA DE 35CM X 42CM O MAYOR.
| B23 | RESOLUCION DE PIXEL 140 MICRONES O MENOR.
| B24 | MATRIZ 2500 X 3000 PIXELES O MAYOR.
MODOS DE OPERACIÓN
| B25 | RADIOGRAFÍA DIGITAL
ESTATIVO VERTICAL
| B26 | COLUMNA PISO-PARED O PISO-PISO
| B27 | CON PORTADETECTOR CON DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 120cm O MAS
| B28 | REJILLA DEL PORTADETECTOR CON RELACIÓN 10:1
CONSOLA DE CONTROL
| B29 | MONITOR LCD CON PANTALLA TIPO TACTIL A COLOR DE 21” o MAYOR
| B30 | INDICACION DIGITAL DE KV, mAs ó mA PARA RADIOGRAFIA
| B31 | CON PROGRAMAS ANATOMICOS PRE-ESTABLECIDOS: 100 COMO MINIMO
| B32 | VISUALIZACION DIGITAL DE MENSAJES DE ERROR
ESTACION DE DIAGNOSTICO PARA PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL
| B33 | CARACTERISTICAS GENERALES: INVERSION DE LA IMAGEN POSITIVO/NEGATIVO, INVERSION DEL LADO DERECHO/IZQUIERDO Y SUPERIOR/INFERIOR, ENCUADRE ELECTRONICO (SHUTTER)
| B34 | CAPACIDAD DE LA MEMORIA RAM: 8 GB COMO MINIMO
| B35 | MATRIZ DE VISUALIZACION IGUAL o MAYOR A 1024X1024 PIXEL COMO MINIMO
| B36 | MONITOR GRADO MEDICO LCD o TFT DE 19 PULGADAS o MAYOR
| B37 | ALMACENAMIENTO DE IMAGANES EN DVD o CD-R (LECTURA/ESCRITURA)
| B38 | DISCO (S) DURO (S) CON CAPACIDAD DE ALMACENAR IMÁGENES DE UN (01)TB COMO MINIMO
| B39 | ANTIVIRUS, WINDOWS Y OFFICE PARA ENTIDADES PUBLICAS
| B40 | EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRE-INSTALACION DEL EQUIPO Y ASUMIRA TODOS LOS GASTOS QUE FUERAN NECESARIOS EN EL PROCESO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASI COMO LA CONEXIÓN A LA IMPRESORA DE PLACAS QUE TIENE EL HOSPITAL, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR REALIZARA UNA VISITA AL HOSPITAL EN EL AMBIENTE DONDE SERA INSTALADO, PARA REALIZAR SU PROPUESTA TECNICA ECONOMICA.
C. ACCESORIOS | C01 | IMPRESORA DE: PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DIGITAL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 4096 TONOS DE GRISES O MAYOR, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 50 PELÍCULAS POR HORA O MAYOR PARA PELÍCULAS DE 14 in X 17 in (PULGADAS). SUMINISTRO DE INSUMOS: 100 PELÍCULAS COMO MÍNIMO (EL TAMAÑO DE LAS PELÍCULAS SERÁ ELEGIDA POR EL ÁREA USUARIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, SEGÚN LOS TAMAÑOS SIGUIENTES: 14 in X 17 in, 11 in X 14 in, 10 in X 12 in, 8 in X 10 in COMO MÍNIMO). CON INTERFACE DICOM 3.0. SUMINISTRO ELÉCTRICO 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).
| C02 | UPS PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMO: ON LINE, DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC DC/AC Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA, VOLTAJE DE ENTRADA 220V +/- 10%. VOLTAJE DE SALIDA 220V +/- 3%. CAPACIDAD DE POTENCIA EN LA SALIDA 25% 0 MÁS SUPERIOR A LA POTENCIA MÁXIMA DE LOS EQUIPOS. AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO 10 MINUTOS A CARGA MÁXIMA; O UPS APROBADO POR EL FABRICANTE.
| C03 | UN (01) MANDIL DEL TIPO ENVOLVENTE CON SUS RESPECTIVOS COLLARINES DE 100 cm DE LARGO O MAYOR CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0,5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.
| C04 | UN (01) PAR DE LENTES EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUVALENTE A 0,5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.
| C05 | UN (01) PROTECTOR DE GÓNADA EMPLOMADO CON ESPESOR EQUIVALENTES 0,5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.
| C06 | MUEBLE EN MELAMINE PARA LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO Y SILLA ERGONÓMICA.
| C07 | EL PROVEEDOR TENDRA QUE REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD AL EQUIPO ATRAVES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE (IPEN) Y ENTREGAR EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO AL HOSPITAL
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 380 VAC / 60 Hz TRIFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).