## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL DIGITAL DE PARED
CODIGO DEL BIEN |  | D-021a
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE RAYOS X MONTADO SOBRE PARED
| A02 | FACILIDAD DE MANIOBRABILIDAD DEL CONJUNTO BRAZO-MONOBLOQUE.
| A03 | CON TECNOLOGÍA DE CONVERTIDOR DE ALTA FRECUENCIA.
| A04 | LICENCIA DEL SISTEMA DICOM 3.0 PARA CONEXIÓN AL SISTEMA PACS/RIS
| A05 | CON RESOLUCIÓN REAL (NO TEÓRICO) DEL SENSOR DIGITAL: 20 LP/MM O MAYOR.
B. COMPONENTES | B01 | MONOBLOQUE
| B02 | TENSIÓN DEL TUBO DE RAYOS X: MAYOR O OIGUAL A 60KV Y MENOR O IGUAL A 70KV.
| B03 | CORRIENTE DEL TUBO DE RAYOS X: 6MA O MENOS.
| B04 | PUNTO FOCAL DEL TUBO DE RAYOS X: 0.4MM O MENOS.
| B05 | CON ROTACIÓN COMPLETA EN EL PLANO HORIZONTAL.
| B06 | CON ROTACIÓN EN EL PLANO VERTICAL.
| B07 | FILTRACIÓN TOTAL: MAYOR O IGUAL A 1.5MMAL.
| B08 | MÁXIMA RADIACIÓN DE FUGA PERMISIBLE (A LA TENSIÓN MÁXIMA DE TUBO): 1MGY/HR @ 1M DE DISTANCIA.
| B09 | UNIDAD DE CONTROL
| B10 | CON PANTALLA GRÁFICA LCD
| B11 | TIEMPO MÁS CORTO DE EXPOSICIÓN: 10 MS O MENOS.
| B12 | VISUALIZACIÓN DIGITAL EN PANTALLA DE: EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, KILOVOLTAJE SELECCIONADO, DOSIS Y NÚMERO DE EXPOSICIONES.
| B13 | SELECCIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS.
| B14 | INDICADORES LUMINOSO Y AUDIBLE DE EMISIÓN DE RAYOS X.
| B15 | DISPARADOR PARA EMISIÓN DE RAYOS X CON CABLE DE EXTENSIÓN DE 3M O MÁS.
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) MANDIL EMPLOMADO CON COLLARIN INCORPORADO PARA RADIOGRAFÍA INTRAORAL.
| C02 | UN (01) SENSOR DIGITAL (RADIOVISIÓGRAFO).
| C03 | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS INTRAORALES, QUE GENERE IMÁGENES EN FORMATO DICOM Y BPM.
| C04 | SISTEMA DE COMPUTO: PROCESADOR CORE I7, HDD 500GB, MONITOR 18” MÍNIMO, GRABADOR DVD, PUERTO USB, SOFTWARE CON LICENCIA ILIMITADA INSTALADO EN LA PC PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA TOMA RADIOGRÁFICA, INCLUYE WINDOWS 8, OFFICE 2010, COMO MÍNIMO.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM