## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL
CODIGO DEL BIEN |  | D-024
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONSISTE EN UNA UNIDAD MÓVIL QUE TRANSPORTA UN GENERADOR DE RAYOS X, UN TUBO DE RAYOS X Y SU SOPORTE, COLIMADORES Y UN DETECTOR DE PAN£L PLANO. TAMBIÉN CONTIENE BATERÍAS Y UN SISTEMA DE CARGA Y PROPULSADO POR UN MOTOR. SON UTILIZADOS PARA IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES DE PACIENTES QUE NO PUEDEN SER MOVILIZADOS A LAS ÁREAS DE RADIOLOGÍA, PRINCIPALMENTE UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y EMERGENCIA, PARA ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO.
| A02 | RODABLE, MOTORIZADO, CON FRENOS DE DESPLAZAMIENTO.
| A03 | COLIMADOR GIRATORIO CON LUZ PARA CENTRADO TEMPORIZADO.
| A04 | PESO MÁXIMO DEL EQUIPO: 450 kg.
| A05 | LICENCIA DEL SISTEMA DICOM 3.0 PARA CONEXIÓN AL SISTEMA PACS/RIS
| A06 | CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA PACS DEL HOSPITAL.
| A07 | APLICACIONES: ADULTO Y PEDIÁTRICO.
| A08 | COMPARTIMIENTO PROTEGIDO PARA EL DETECTOR DIGITAL.
| A09 | FILTRO EQUIVALENTE TOTAL (INHERENTE + AÑADIDO) IGUAL 0 MAYOR A 2.5 mm Al, DE LOS CUALES 1.5 mm Al DEBEN SER PERMANENTES (FILTRO(s) NO REMOVIBLE(s) EXTERNAMENTE)
B. COMPONENTES |  | GENERADOR
| B01 | POTENCIA MÁXIMA: 30 kW 0 MÁS.
| B02 | CORRIENTE MÁXIMA: 300 mA O MÁS.
| B03 | RANGO DE mAs: 0,5mAs O MENOS HASTA 300 mAs O MÁS.
| B04 | TIEMPO DE EXPOSICIÓN MÁS CORTO: 1 ms O MENOS.
| B05 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
| B06 | TECNOLOGÍA DE CONVERTIDOR DE ALTA FRECUENCIA.
| B07 | RANGO DE kVp: 40 kV O MENOS A 125 kV O MÁS. •
TUBO DE RAYOS X
| B08 | PUNTO FOCAL MENOR O IGUAL A 0.8 mm O PUNTOS FOCALES: (FOCO 1 MENOR O IGUAL A 0. 7 mm. FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.3 mm)
| B09 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA.
| B10 | CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS DEL GENERADOR.
| B11 | CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO: 120 kHU O MAYOR.
DETECTOR INALÁMBRICO
| B12 | TECNOLOGÍA WIRELESS FLAT DETECTOR.
| B13 | DE MATERIAL SILICIO AMORFO.
| B14 | UN DETECTOR GRANDE CON ÁREA EFECTIVA DE: 34 X 42 cm O MÁS. Y UN DETECTOR PEQUEÑO CON ÁREA EFECTIVA DE: 24 X 30 cm O MENOS.
CARACTERISTICAS DEL DETECTOR GRANDE
| B15 | MATRIZ DEL DETECTOR GRANDE: 2000 X 2000 PÍXELES O MÁS.
| B16 | MATRIZ DEL DETECTOR PEQUEÑO: 1500 x 1900 PÍXELES O MÁS.
| B17 | TAMAÑO DE PIXEL: 160 um O MENOS. •
| B18 | EFICIENCIA DE DETECCION CUANTICA (DQE),A 1 Lp/mm (LÍNEAS PARES POR MILÍMETRO): MAYOR O IGUAL A 50 %.
| B19 | DESEMPEÑO DE LA BATERÍA EN MODO STANDBY 0 EN OTROS MODOS BE MAYOR USO ENERGÉTICO: 4 HORAS 0 MÁS.
| B20 | PESO DEL DETECTOR GRANDE: 3.5 kg 0 MENOS.
| B21 | PESO DEL DETECTOR PEQUEÑO: 3 kg 0 MENOS.
PANEL CON MONITOR VISUALIZADOR DE LA TOMA RADIOGRÁFICA Y CONTROL DE PARÁMETROS RADIOLÓGICOS
| B22 | INDICACIÓN DIGITAL DE KV, mAs 0 mA.
| B23 | CON PROGRAMAS ANATÓMICOS PRE-ESTABLECIDOS: 90 COMO MÍNIMO.
| B24 | VISUALIZACIÓN DIGITAL DE MENSAJES DE ERROR Y AUTODIAGNÓSTICO. •
| B25 | MONITOR A COLOR LCD 0 TFT DE 15 in (DE PULGADAS) COMO MÍNIMO.
| B26 | INDICADOR DE EXPOSICIÓN: VISUAL 0 AUDIOVISUAL.
| B27 | DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 3000 IMÁGENES 0 MÁS.
| B28 | QUE REALICE: REALCE DE CONTORNOS, ROTACIÓN DE LA IMAGEN, INVERSIÓN DE LA IMAGEN, ANOTACIONES EN LA IMAGEN, MARCAS DE POSICIONAMIENTO.
PORTA TUBO
| B29 | TOTALMENTE CONTRABALANCEADO.
| B30 | COLUMNA PORTA TUBO - TELESCÓPICO 0 DE BRAZO ARTICULADO. •
| B31 | MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL LIBRE DEL BRAZO (del punto focal hacia la columna o eje de rotación de la estructura articulada o multieje) IGUAL 0 MAYOR A 100 cm.
| B32 | RANGO DE ROTACIÓN DEL TUBO ALREDEDOR DEL BRAZO (rotación del tubo alrededor del eje axial del brazo): ± 90° O MÁS.
| B33 | RANGO DE ROTACIÓN DEL TUBO ALREDEDOR DE SU EJE AXIAL: MAYOR O IGUAL A +90° Y MENOR O IGUAL A -20°.
| B34 | EN CASO SEA EL DISEÑO DE TIPO COLUMNA •
| B35 | EL RANGO DE ROTACIÓN DE LA COLUMNA (rotación del brazo alrededor del eje axial de la columna): ±270° O MAYOR.
| B36 | EN CASO EL DISEÑO SEA DEL TIPO BRAZO ARTICULADO
| B37 | EL RANGO DE ROTACIÓN DE LA BASE DE LA ESTRUCTURA: ±90° O MÁS.
| B38 | ALTURA DEL PUNTO FOCAL (movimiento del conjunto brazo-cabezal en el plano vertical) DESDE 65 cm O MENOS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 200 cm O MÁS, MEDIDOS DESDE EL NIVEL DEL PISO.
COLIMADOR MANUAL O AUTOMÁTICO
| B39 | TEMPORIZADOR PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN.
| B40 | ROTACIÓN: ± 90° O MAYOR.
C. ACCESORIOS | C01 | DISPARADOR MANUAL DE RAYOS X CON CABLE DE DISPARO DE UNA LONGITUD MÍNIMA DE 2 m.
| C02 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA EL DISPARO DE RAYOS X.
| C03 | UN (01) MANDIL DEL TIPO ENVOLVENTE CON SUS RESPECTIVOS COLLARINES DE 100 cm DE LARGO 0 MAYOR CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0,5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.
| C04 | UN (01) PAR DE LENTES EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUVALENTE A 0,5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.
| C05 | UN (01) PROTECTOR DE GÓNADA EMPLOMADO CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0,5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 V / 60 Hz, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| D03 | BATERÍA RECARGABLE. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON BATERÍA: 4 HORAS O MÁS.