## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE FOTOTERAPÍA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-027
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO RODABLE, SE UTILIZA EN EL TRATAMIENTO DE LOS NEONATOS CON PROBLEMAS DE HIPERBILIRRUBINEMIA, A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN DEL NEONATO A UNA DETERMINADA FUENTE DE LUZ, CON UNA LONGITUD DE ONDA ESTABLECIDA.
| A02 | RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO
| A03 | AJUSTE DE ALTURA E INCLINACIÓN DE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA RESPECTO AL PACIENTE
| A04 | RODABLE, CON SISTEMA DE FRENOS
| A05 | INDICADOR DE HORAS DE USO.
| A06 | FUENTE DE LUZ
| A07 | SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA.
| A08 | TECNOLOGIA LED, LUZ AZUL FRIA.
| A09 | RADIACIÓN EMITIDA POR LA FUENTE DE LUZ MAYOR O IGUAL A 40 uW/cm2/nm.
| A10 | RANGO DEL ESPECTRO DE EMISIÓN NO MENOR A 420 nm NI MAYOR A 500 nm.
| A11 | BAJA EMISIÓN DE RADIACIÓN INFRAROJA Y ULTRAVIOLETA.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) JUEGO DE LED COMPLETO DE REPUESTO.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM