## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LAMPARA DE EXAMEN CLÍNICO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-028
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | MODELO DE PIE.
| A02 | COMPUESTO POR: UNA CÚPULA, UN CUERPO O MONTANTE FLEXIBLE, UNA BASE RODABLE, UN CABLE O EXTENSIÓN CON ENCHUFE.
| A03 | CUPULA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE DOMO O SEMIESFERA, DE 15 CM. DE DIÀMETRO Y 0.8 MM. DE ESPESOR MÌNIMO, ILUMINACION LED.
| A04 | SE INCLUYE UN INTERRUPTOR BIPOLAR, COLGANTE, DE FÁCIL USO.
| A05 | VÀSTAGO METÀLICO FLEXIBLE: FABRICADO EN TUBO METÁLICO CORRUGADO FLEXIBLE CROMADO O TECNOLOGÍA EQUIVALENTE, QUE UNE LA CÚPULA CON EL CUERPO PRINCIPAL.
| A06 | LONGITUD APROXIMADA: 40 CM.
| A07 | EL MONTAJE O CUERPO PRINCIPAL: CONSTRUIDO EN TUBO METÁLICO DE SECCIÓN CIRCULAR DE ¾” DE DIÁMETRO Y 1.2 MM. DE ESPESOR MÍNIMO, EN CUYA PARTE SUPERIOR TENDRÁ UN DISPOSITIVO MECÁNICO PARA LA FIJACIÒN DEL VÁSTAGO SUPERIOR Y LA REGULACIÓN DE LA ALTURA.
| A08 | DIMENSIÒN DEL CUERPO PRINCIPAL: DIÁMETRO: ¾”, LARGO 120 CM.
| A09 | LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO PRINCIPAL IRÀ UNIDA AL VÀSTAGO METÁLICO FLEXIBLE.
| A10 | BASE RODABLE: FABRICADA CON MATERIAL SINTÉTICO TIPO POLIMERO DE ALTO IMPACTO O EQUIVALENTE MONTADA SOBRE CINCO (05) RUEDAS, DISTRIBUIDAS RADIALMENTE, LAS RUEDAS ESTARÁN RECUBIERTAS EN MATERIAL SINTÉTICO, ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN Y USO FRECUENTE.
| A11 | SOLDADURA DE LAS UNIONES METÀLICAS: SE UTILIZARÁ LA TECNOLOGÌA MIG O TECNOLOGÍA SUPERIOR EQUIVALENTE, PARA EL CASO DE UNIONES ENTRE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE, SE USARÀ TECNOLOGÍA TIG O TECNOLOGÍA SUPERIOR EQUIVALENTE. LAS SUPERFICIES SOLDADAS TENDRÁN UN FINO ACABADO Y DEBERÁN GARANTIZAR SU RESISTENCIA Y UNIÓN PERFECTA DE LAS PARTES.
| A12 | EL ACERO INOXIDABLE SERÁ DE CALIDAD AISI 304, ACABADO 2B.
| A13 | CORDÓN DE 3 M DE LARGO APROX. 2 X 14 AWG CON ENCHUFE TIPO SHUKO, CONTACTO DE PROTECCIÓN E INTERRUPTOR INTERCALADO.
| A14 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| A15 | DE LA BASE RODABLE: DIÁMETRO 35 CM., ALTURA: 10 CM
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM