## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-031
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE ILUMINACION, INSTALADO EN EL TECHO DE LA SALA DE OPERACIONES. QUE BRINDA ILUMINACION DE INTENSIDAD ALTA, CON LA MÍNIMA SOMBRA Y TEMPERATURA POSIBLE. EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD.
| A02 | ISO 9001 : 2008 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management Systems — Requirements) ISO 13485 : 2003 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) IEC 60601-2-41:2009 "Equipamiento electromédico - Parte 2-41: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de luminarias quirúrgicas y luminarias para diagnóstico" (Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis)
| A03 | PARA SER ANCLADO EN EL TECHO.
| A04 | DE DOS CUERPOS LUMINOSOS (UNO PRINCIPAL Y OTRO SATELITE). LOS CUALES REPRODUCEN LUZ NATURAL.
| A05 | LOS CUERPOS LUMINOSOS DEBEN DISTORSIONAR MINIMAMENTE EL FLUJO LAMINAR DEL QUIRÓFANO.
| A06 | CUERPOS LUMINOSOS DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
| A07 | CON DISEÑO QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR EN EL TECHO, EN CASO LO REQUIERA POR DISEÑO DE FÁBRICA (NOTA; DE SER VIABLE TÉCNICAMENTE DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN PUEDE OPTARSE POR INSTALARSE EL TRANSFORMADOR FUERA DEL QUIRÓFANO EN UN LUGAR MÁS APROPIADO PREVIA COORDINACIÓN CON EL ÁREA TÉCNICA DEL HOSPITAL)
| A08 | SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA EN LA LÁMPARA CON TECLADO DE MEMBRANA O TÁCTIL.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
| A10 | TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: LED
| A11 | ILUMINANCIA CENTRAL (Ec) MAYOR O IGUAL A 160 000 Ix A UNA DISTANCIA DE 1 m POR CUERPO LUMINOSO.
| A12 | REDUCCIÓN DE SOMBRAS CREADAS POR EL CIRUJANO.
| A13 | ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA
| A14 | VIDA ÚTIL LED MAYOR O IGUAL A 40 000 HORAS (CUANDO LA ILUMINANCIA DE SALIDA DECAE HASTA EL 70% DEL VALOR INICIAL)
| A15 | TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 3500 A 5000 K.
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A15 | DIFERENCIA ENTRE EL DIÁMETRO MÁXIMO Y MÍNIMO DEL CAMPO ILUMINADO NO MENOR A 90 mm (dIO. AL 10% DE Ec)
| A16 | PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMINADO (L1+L2) MAYOR O IGUAL A 90 cm (A 20% DE Ec)
| A17 | CONTROL DE LA INTENSIDAD LUMINOSA: DESDE 30% O MENOS A 100% DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (Ec) DE LA LÁMPARA.
| A18 | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%
| A19 | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%
| A20 | INCREMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 2 GRADOS CENTÍGRADOS O FACTOR Ee/Ec (IRRADIANCIA/ILUMINANCIA CENTRAL) MENOR O IGUAL A 4 mW/m2.lx POR CUERPO LUMINOSO.
| A21 | SELECCION DE MAS DE UNA TEMPERATURA DE COLOR.
SISTEMA MECÁNICO DE POSICIONAMIENTO
| A23 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON BRAZO ARTICULADO 360° DE ROTACIÓN.
| A24 | SISTEMA DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD Y ESTABILIDAD DE POSICIONAMIENTO.
| A25 | RANGO DE AJUSTE VERTICAL DE AMBOS CUERPOS LUMINOSOS MAYOR O IGUAL A 100 cm (CONSIDERAR LA DISTANCIA ENTRE LA POSICION MÁS ALTA Y LA MÁS BAJA QUE EL CUERPO PUEDE ALCANZAR)
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) JUEGO ADICIONAL DE MANGOS DE ORIENTACION ESTERILIZABLE.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA: 1 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM