## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-034
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | DE FACIL DESPLAZAMIENTO, RODABLE.
| A02 | DE UN CUERPO LUMINOSO, DE ANGULACION AJUSTABLE MECANICO DE FACIL MANIOBRABILIDAD Y POSICIONAMIENTO.
| A03 | CON SISTEMA DE BATERIA (S).
| A04 | EL CUERPO LUMINOSO DEBE DISTORSIONAR MINIMAMENTE EL FLUJO LAMINAR DEL QUIROFANO.
| A05 | CUERPO LUMINOSO DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
| A06 | CLASE DE PROTECCIÓN MINIMA IP54
| A07 | SISTEMA DE ILUMINACION
| A08 | CUERPO LUMINOSO CON TECNOLOGIA LED CON PANEL DE CONTROL TACTIL
| A09 | REDUCCION DE SOMBRAS CREADAS POR EL CIRUJANO.
| A10 | INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 92%
| A11 | INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%
| A12 | INTENSIDAD DE ILUMINACION MAYOR O IGUAL A 100,000LUX A UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4300°K O MÁS
| A13 | ELEVACION DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.
| A14 | DIAMETRO DE CAMPO ILUMINADO DE 24 CM O MAS
| A15 | PROFUNDIDAD DE CAMPO ILUMINADO DE 80 CM O MAS
| A16 | VIDAL UTIL MINIMA DE 50,000 HORAS A MÁS DE LAS LUCES
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) JUEGO ADICIONAL DE MANGO DE ORIENTACION ESTERILIZABLE.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220VAC / 60 Hz. CONSUMO IGUAL O MENOR DE 50W.
| C02 | CON SISTEMA DE BATERIA(S) DE RESPALDO , EL CUAL DEBE ESTAR INCORPORADO AL EQUIPO Y DEBE BRINDAR UNA AUTONOMIA MAYOR O IGUAL A DOS HORAS SIN PERDIDA DE LUMINOSIDAD, CON INIDICADOR VISUAL DE DE NIVEL DE CARGA.