## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO
CODIGO DEL BIEN |  | D-036
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL (TRANSPORTABLE)
| A02 | MODOS DE APLICACIÓN: CONTINUO Y PULSÁTIL
| A03 | CON CAPACIDAD DE CONFIGURAR Y ALMACENAR NUEVOS PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO (POSICIONES DE MEMORIA DEFINIDAS POR EL USUARIO, 10 COMO MÍNIMO)
| A04 | CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PRE-PROGRAMADOS
B. COMPONENTES | B01 | PANTALLA LCD TÁCTIL PARA VISUALIZAClON Y CONFIGURACIÓN DE LOS DIVERSOS PARÁMETROS BIOFÍSICOS: MODALIDAD DE APLICACIÓN, INTENSIDAD Y TIEMPO DE TRATAMIENTO. SOPORTE PARA TRANSDUCTORES.
| B02 | DOS (02) TRANSDUCTORES BIFRECUENCIALES PARA 1 MHz Y 3 MHz CON CABEZALES DE 1 o 2 cm2 Y 5 cm2.
| B03 | TRANDUCTORES CON INDICADOR DE ACOPLAMIENTO o CONTACTO CON EL PACIENTE PARÁMETROS
| B04 | INTENSIDAD ONDA CONTINUA: 0 a 2 0 2.5 W/cm2 COMO MÁXIMO
| B05 | INTENSIDAD ONDA PULSÁTIL: 0 a 3 W/cm2 COMO MÁXIMO
| B06 | TIEMPO DE EXPOSICIÓN AJUSTABLE: 0 a 20 MINUTOS COMO MÍNIMO.
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 250 mL
| C02 | UN (01) CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA.
| C03 | UN (01) COCHE RODABLE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM