## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTANEO (TENS)
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-037
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL
| A02 | MODOS MÍNIMOS DE TERAPIA: CONTINUA, MODULADA Y BURST
| A03 | FORMA DE ONDA: ASIMÉTRICA BIFÁSICA PULSO CUADRADO
| A04 | CORRIENTE DE SALIDA: 0 A 60mA o MAS @ 500 Ohm DE CARGA
| A05 | FRECUENCIA DE PULSO AJUSTABLE: DE 2 HASTA 120 Hz. o RANGO MAYOR
| A06 | ANCHO DE PULSO AJUSTABLE: DE 60 HASTA 250 uSEG. o RANGO MAYOR
| A07 | PESO MÁXIMO: 230 GRAMOS
B. COMPONENTES | B01 | DOS (02) CANALES INDEPENDIENTES
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CABLES DE CONEXIÓN REUSABLE
| C02 | UN (01) JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES( INCLUYE 01 ROLLO DE CINTA ADHESIVA) ó DIEZ UN (01) JUEGO DE ELECTRODOS AUTOADHESIVOS
| C03 | UN (01) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR
| C04 | UNA (01) BATERÍA
| C05 | ESTUCHE ó MALETIN PARA EL EQUIPO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | FUNCIONAMIENTO A BATERÍAS