## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | UNIDAD DENTAL COMPLETA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-041
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | CEE: MDD 93/42 EEC "DIRECTIVA DE DISPOSITIVOS MEDICOS" ISO 13485:2003“NORMA DE GESTION DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MEDICOS“, NORMA ISO 9001: 2008 “NORMA DE GESTION DE CALIDAD", NORMA EN 60601-1-12//AAMI ES 60601-1:2005 (R) 2012 "ESTANDARES DE DISEÑO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS", NBR IEC 601-1 "NORMA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO", NBR IEC601-1-2, IEC 61000-4-2, ISO 6875:1998 "NORMA DE EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO", ISO 14971 "NORMA DE MANEJO DE RIESGOS DE APLICACION EN DISPOSITIVOS MEDICOS",
| A01 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO DE ESTRUCTURA EN PERFILES ACERADOS, MODULOS DE CONTROL LAMPARA DENTAL ESCUPIDERA . DISPENSACIÓN DE AGUA, PEDAL DE CONTROL EN UN SISTEMA INTEGRADO V TABURETE, COMPRESORA Y ACCESORIOS
| A02 | PROGRAMACION PARA TRES (03) POSICIONES DE TRABAJO COMO MINIMO
B. COMPONENTES | B01 | MODULO DE CONTROL
| B02 | BANDEJA DE TRABAJO {PORTA INSTRUMENTAL) INCORPORADO CON MEDIDAS DE 40 CM DE IdNRGO O MAYOR Y 25 CM DE ANCHO, O MAYOR.
| B03 | CINCO (05) ADAPTADORES DE SALIDA COMO MINIMO. UNO (01) PARA ALTA VELOCIDAD. MICROMOTOR, JERINGA TRIPLE, LAMPARA DE FOTOCURADO Y PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO. CON CONECTOR TIPO BORDEN
| B04 | MANGUERAS DE POLIURETANO SIN UNIONES TOTALMENTE ASEPTICAS, QUE PERMITAN EL USO DE DESINFECTANTES.
| B05 | NEGATOSCOPIO INCORPORADO
| B06 | MANOMETRO VISIBLE, PARA REGISTRO Y REGULADO DE AIRE
| B07 | BRAZO NEUMATICO MOVIL (ASCENSO Y DESCENSO. DERECHA E IZQUIERDA) Y AJUSTABLE
| B08 | UN (01) PEDAL DE ACTIVACION, COMO MINMO QUE PERMITA CONTROLAR LA PIEZA DE MANO MICROMOTOR Y PIEZA DE ULTRASONIDO
| B09 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESINFECTANTE A TRAVES DE DOS (02) RECIPIENTES
| B10 | LAMPARA DENTAL
| B11 | BRAZO COMPENSADO MOVIL y AJUSTABLE
| B12 | CABEZAL CON MANIJAS QUE FACILITEN LA ROTACIÓN TANTO HORIZONTAL. COMO VERTICAL, DEL MISMO.
| B13 | LUZ LED DE INTENSIDAD VARIABLE
| B14 | CON SISTEMA DE REDUCCION DE SOMBRAS
| B15 | MICA PROTECTORA PARA PANTALLA COMPLETA
B. COMPONENTES | B16 | INTENSIDAD DE LUZ: ENTRE 18000 Y 25000 LUX
| B17 | PINTURA ELECTROSTATICA
| B18 | ESCUPIDERA y SISTEMA DE SUCCION
| B19 | ESCUPIDERA DE PORCELANA. OPALINA O CERAMICA
| B20 | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE AGUA REGULABLE PARA ESCUPIDERA (LLAVE U OTRO).
| B21 | SISTEMA DE SUCCION PARA SALIVA
| B22 | SISTEMA DE SUCCION PARA COAGULOS
| B23 | ESCUPIDERA PROVISTA DE TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS
| B24 | CON PINTURA ELECTROSTATICA. RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
| B25 | SURTIDOR DE AGUA Y SOPORTE PARA VASO
| B26 | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE AGUA AUTOMATICO Ó MANUAL (SENSOR DE PROXIMIDAD. LLAVE DE TIPO DIITAL U OTRO).
| B27 | CAÑERIA PARA LLENADO DE VASO, Y LAVADO DE ESCUPIDERA, CROMADAS
| B28 | SILLON DENTAL
| B29 | ELECTROMECANICO ACTIVADO POR MOTOR REDUCTOR DE BAJA TENSION CON 24 VOLTIOS,
| B30 | BASE CON DISEÑO ERGONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO, CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO. CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLON Y/O TORRE HIDRAULICA.
| B31 | MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO DEL ASIENTO; SUBIDA Y DESCENSO DEL RESPALDO; VUELTA AUTOMATICA A LA POSICION CERO; PROGRAMACION DE TRABAJO; ACTIVACION DEL REFLECTOR CON AJUSTE DE INTENSIDAD; INTERRUPCION DE LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON A TRAVES DE UN SISTEMA ELECTRONICO INTEGRADO Y DE BAJO VOLTAJE.
| B32 | MOVIMIENTO DE RECLINACION DEL RESPALDAR DESDE POSICION TRENDELEMBURG
| B33 | APOYO DE CABEZA ANATOMICO, ARTICULADO Y MOVIBLE CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA, ABAJO, ADELANTE Y ATRÁS, PARA AMBIDIESTROS.
| B34 | DESCANSABRAZOS INTEGRADO DESPLAZABLE.
| B35 | RESPALDAR CON ANCHO NO MENOR A 530mm.
| B36 | CAPACIDAD DE PESO NO MENOR A 180Kg
| B37 | MANDOS DE CONTROL, ELECTRONICOS, A TRAVES DEL CONTROL DE PIE (PEDAL)
| B38 | RETORNO A POSICION CERO. ALTURA Y RECLINACION ACCIONADO POR BOTONES
| B39 | TAPIZADO CARENTE DE COSTURAS. DE FACIL LAVADO, IGNIFUGO Y RESISTENTE A DESINFECTANTES EN COLOR INSTITUCIONAL
B. COMPONENTES | B40 | COMPRESORA
| B41 | LIBRE DE ACEITE, CON SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO, SISTEMA DE PURGA, CONTROL Y MANTENIMIENTO, ACCESIBLES AL USUARIO
| B42 | CAPACIDAD DEL TANQUE; MINIMO 30 LTS A MAS
| B43 | MANOMETRO DE CONTROL DE PRESION DEL TANQUE
| B44 | PRESION MAXIMA: NO MENOR A 100 PSI
| B45 | FLUJO DE AIRE: MINIMO 150 LTS/MIN.
| B46 | POTENCIA: 1HP COMO MINIMO
| B47 | ACCESORIOS: FILTRO DE AIRE ENTREGADO, REGULADOR DE PRESION DE SALIDA, PRESOSTATO
| B48 | VALVULA DE PURGA, VALVULA DE SEGURIDAD PARA ALTA PRESION
| B49 | CASETA 0 GABINETE PARA INSONORIZACIÓN DE LA COMPRESORA
| B50 | ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE LA COMPRESORA EN ZONA REMOTA Y SEGURA.
C. ACCESORIOS | C02 | DOS (02) PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE 300000 RPM O MAS, CON SISTEMA PUSH BOTON
| C03 | UN (01) MICROMOTOR CON PIEZA DE MANO Y CONTRAANGULO
| C04 | UNA (01) JERINGA TRIPLE ASEPTICA, CON CINCO (05) TERMINALES DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES, ADICIONALES.
| C05 | UNA (01) LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZACION INCORPORADO AL EQUIPO
| C06 | UNA (01) PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDO INCORPORADO AL EQUIPO, CON TRES (03) PUNTAS PARA TRATAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS, COMO MÍNIMO
| C07 | UN (01) FRASCO DE SPRAY LUBRICANTES DE PIEZA DE MANO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500mL
| C08 | UN (01) RECIPIENTE ADICIONAL PARA SUMINISTRO DE AGUA DESTILADA Y DESINFECTANTE
| C09 | UN (01) REPUESTO PARA LAMPARA DENTAL (FUENTE DE ILUMINACION).
| C10 | UN (01) TABURETE ERGONOMICO RODABLE Y DE ALTURA REGULABLE NEUMATICO. EN COLOR INSTITUCIONAL
| C11 | VINIL PROTECTOR PARA EL SILLON DENTAL.
| C12 | FILTRO DE AGUA EN CAJA DE CONEXIONES
| C13 | LLAVES DE PASO DE AGUA Y AIRE EN CAJA DE CONEXIONES
| C14 | REGULADOR DE PRESION DE AIRE COMPRIMIDO EN CAJA DE CONEXIONES
| C15 | UN (01) MANOMETRO PARA CONECTAR ENTRE LA PIEZA DE MANO Y EL CONECTOR DEL MODULO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS