## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | AUTOKERATOREFRACTOMETRO FIJO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-043
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | SISTEMA COMPUTARIZADO DE DISEÑO COMPACTO
| A02 | CAPACIDAD DE REALIZAR MEDIDAS DE REFRACCION Y KERATOMETRIA
| A03 | CON SISTEMA DE ENFOQUE Y DISPARO EN JOYSTICK DE CONTROL (PALANCA O SISTEMA AUTOMATICO EQUIVALENTE)
| A04 | ALTURA DE MENTONERA (ARRIBA/ABAJO) REGULABLE
| A05 | PANTALLA PARA VISUALIZACION DE DATOS E IMÁGENES DE 5" O MAYOR
| A06 | CON SISTEMA DE IMPRESIÓN INCORPORADO
| A07 | CON CALCULO DE PROMEDIO DE LECTURA PARA CADA OJO
| A08 | SISTEMA DE MEDIDA DE DISTANCIA INTERPUPILAR
| A09 | CARTILLA INTERNA PARA FIJACION DE PACIENTE
| A10 | INTERFASE DE SALIDA RS-232
| A11 | APTO PARA TRABAJO CON LENTE INTRAOCULAR
| A12 | SELECCIÓN Y/O PROGRAMACION PARA MODO DE TRABAJO AUTOMATICO O MANUAL
REFRACTOMETRO
| A13 | RANGO DE MEDIDA DE HIPERMETROPIA: 0 A +20D O MAYOR
| A14 | RANGO DE MEDIDA DE MIOPIA: 0 A -17D O MAYOR
| A15 | RANGO DE MEDIDA DE ASTIGMATISMO: 0 A 7D O RANGO MAYOR
| A16 | PASO DE MEDIDAS 0.12D O MENOR
| A17 | DIAMETRO PUPILAR MINIMO PARA MEDICION: 2.5mm O MENOR
| A18 | RANGO DE EJES: 0 A 180 GRADOS (PASOS DE 1 GRADO)
KERATOMETRO
| A19 | RANGO DE RADIO DE CURVATURA CORNEAL: 5.6mm A 10mm O RANGO MAYOR
| A20 | PASO DE MEDIDA DE RADIO CORNEAL: 0.01 mm O MENOR
| A21 | RANGO DE REFRACCION CORNEAL: 34 A 60D O RANGO MAYOR
| A22 | PASO DE MEDIDA DE REFRACCION CORNEAL: 0.12D O MENOR
B. ACCESORIOS | B01 | MESA PORTAEQUIPO DE ALTURA REGULABLE ELECTRICAMENTE
| B02 | ELEMENTO PARA VERIFICACION DE CALIBRACION DEL EQUIPO (OJO DE PRUEBA PATRON)
| B03 | FUNDA PARA PROTECCION DEL EQUIPO
| B04 | DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA
| B05 | UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ESTADO SOLIDO CON LINEA A TIERRA, VARIACION DEL VOLTAJE DE SALIDA MENOR O IGUAL A +/-3% Y POTENCIA SUPERIOR EN 25% O MAS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM