## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMARA RETINAL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-044
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | GENERALES
| A01 | ENFOQUE AUTOMATICO
| A02 | ENFOQUE DE IMAGEN AUTOMATICA, REFERIDO A UN SISTEMA QUE PERMITA AUTOENFOQUE PARA UNA CAPTURA DE IMÁGENES DE FONDO DE OJO
| A03 | JOYSTICK DE CONTROL PARA MOVIMIENTO X,Y,Z
| A04 | CAMPO DE VISION 45° O MAYOR
| A05 | DIAMETRO PUPILAR DE 4mm MINIMO Y PUPILAS DE 3mm O MAS EN MODO PUPILA PEQUEÑA
| A06 | COMPENSACION DIOPTRICA DE -33D A 40D O RANGO MAYOR
| A07 | VALOR PREDETERMINADO DE 7 PUNTOS DE FIJACION O SUPERIOR (INCLUYENDO EL CENTRAL) QUE PERMITA EXAMENES DE LA PERIFERIA RETINAL (FOTOGRAFIA PERIFERICA O MOSAICO) PARA PACIENTES CON RETINOPATIA DIABETICA O QUE NECESITEN ESTE EXAMEN. EL PUNTO DE FIJACION ES INTERNO
| A08 | TIPOS O CAPTURA DE IMAGEN: - FOTOGRAFIA A COLOR - FOTOGRAFIA STEREO - FOTOGRAFIA PANORAMICA O PERIFERICA - FOTOGRAFIA LIBRE DE ROJO (VERDE ANERITA) - FOTOGRAFIA DE SEGMENTO ANTERIOR
| A09 | CAMARA DE 16 MEGAPIXELES O MAS. LA CAMARA DIGITAL PUEDE SER DE GRADO MEDICO O UNA CAMARA DIGITAL COMERCIAL SIEMPRE QUE LA OFERTA GARANTICE 16 MEGAPIXELES O MAS
| A10 | MANEJO DE INTENSIDAD DE FLASH E ILUMINACION DESDE LA MISMA CAMARA
| A11 | OBJETIVO DE FIJACION INTERNA: CENTRO/PERIFERIA, DETECCION AUTOMATICA DEL OJO DERECHO E IZQUIERDO
| A12 | EXPORTACION DE IMÁGENES INTRA/EXTRA HOSPITALARIAS, EN USB, DVD E INTERNET O MAS
| A13 | MOVIMIENTO DE LA BASE - DE ATRÁS PARA ADELANTE: 46mm O MAS - DE DERECHA A IZQUIERDA: 100mm O MAS - DE ARRIBA ABAJO: 30mm O MAS
CARACTERISTICAS DEL COMPUTADOR EXTERNO
| A14 | PROCESADOR CON DOS NUCLEOS COREL I5 O MEJOR TECNOLOGIA
| A15 | MEMORIA RAM DE 4 GB O MAYOR
| A16 | MULTIGRABADOR DE CD / DVD
| A17 | DISCO DURO DE 1 TB
| A18 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O WINDOWS 8, CON LICENCIA ACTIVADA O MEJOR TECNOLOGIA
| A19 | MONITOR DE 20" LED COMO MINIMO
| A20 | TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE INALAMBRICO
| A21 | SOFTWARE PARA MANEJO DE IMÁGENES Y BASE DE DATOS CON ALMACENAMIENTO DE PACIENTES
| A22 | CAPACIDAD DE EXPORTACION DE IMÁGENES
B. ACCESORIOS | B01 | UPS 1.0 KVA O MAS EXTERNO CON FUNCION DE ESTABILIZADOR DE TENSION DE POTENCIA ACORDE CON EL CONSUMO DEL EQUIPO
| B02 | MESA ELECTRICA DE LA MISMA MARCA DE LA CAMARA RETINAL QUE CONTENGA EL EQUIPO PRINCIPAL Y EL EQUIPO DE COMPUTO
| B03 | FUNDA DEL EQUIPO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM