## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-060
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | EQUIPO UTILIZADO PARA PERMITIR LA VISUALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS. DE USO EN ESTUDIOS MEDICOS EN LAS AREAS DE MICROBIOLOGIA. HEMATOLOGIA. BIOQUIMICA, ANATOMIA PATOLÓGICA. INMUNODIAGNOSTICO y BANCO DE SANGRE.PARA ESTUDIOS GENERALES MEDIANTE TÉCNICAS DE CAMPO CLARO Y CAMPO OSCURO.
CEE: MDD 93/42 EEC "DIRECTIVA DE DISPOSITIVOS MEDICOS" IEC/UÜEN 61010-1 "ESTANDARES DE DISEÑO DE EQUIPOS MEDICOS" . CERTIFICADO ISO 13485:2003"NORMA DE GESTION DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MEDICOS", NORMA ISO 9001: 2008 "NORMA DE GESTION DE CALIDAD", NORMA 9919:2005: "REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD BASICA Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS- NORMA EN 60601-1-12 IIAAMI ES 60601-1:2005 (R) 2012 "ESTANDARES DE DISEÑO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS",
| A01 | SISTEMA OPTICO DE CORRECCiON INFINITA (TODO EL SISTEMA DE OBSERVACION INCLUYENDO TUBO BINOCULAR Y OBJETIVOS LOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS)
| A02 | TRATAMIENTO ANTIMICÚTICO QUE PERMITA PROTEGER A LOS COMPONENTES OPTICOS
| A03 | CON AJUSTE VARIABLE DE DISTANCIA INTERPUPILAR
| A04 | PLATINA CON MOVIMIENTO X-Y COMANDADOS POR PERILLAS COAXIALES. ESCALA GRADUADA DE DESPLAZAMIENTO (VERNIER). SISTEMA DE ENGANCHE Y PRESIÓN DE OBJETO (MUESTRA)
| A05 | CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR
| A06 | CABEZAL DE OBSERVACION BINOCULAR EL CUAL DEBERA POSEER PRISMAS DE REFLEXION INTERNA (NO ESPEJOS ó SIMILARES) y DEMÁS COMPONENTES ÓPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD
| A07 | AJUSTE MACRO Y MICROMETRICO COMANDADOS MEDIANTE PERILLAS COAXIALES GRADUADAS
| A08 | ESTATIVO ERGONÒMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE.
| A09 | REVOLVER DE OBJETIVOS QUINTUPLE AL MENOS.
B. COMPONENTES | B01 | OBJETIVOS CON CORRECCIÓN ÓPTICA INFINITA ( a )
| B02 | OBJETIVO APROX 4x TIPO PLAN ACROMÁTICO 6 SUPERIOR
| B03 | OBJETIVO APROX. 10x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B04 | OBJETIVO APROX. 20x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B05 | OBJETIVO APROX. 40x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B06 | OBJETIVO APROX 60x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B07 | OBJETIVO DE INMERSION 100x/A.N 1 25 - ACEITE TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B08 | OCULARES
B. COMPONENTES | B09 | OCULARES DE CAMPO ANCHO. MINIMO DE 20X.
| B10 | RETICULO 6 PUNTERO AL MENOS EN UNO DE ELLOS
| B11 | SISTEMA DE COMPENSACiÚN DIÚPTRICA EN AL MENOS UNO DE ELLOS (ENFOCABLE).
| B12 | CONDENSADOR(ES)
| B13 | CON FILTRO DE LUZ DE DIA (AZUL).
| B14 | CON DIAFRAGMA IRIS
| B15 | COMPUESTO (ABBE) DE CAMPO CLARO.
| B16 | APERTURA NUMÉRICA: 1.25 AL MENOS.
| B17 | ILUMINACIÓN
| B18 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN HALÓGENO 30W O MAYOR OLED
| B19 | CONTROL ELECTRONICO DE NIVEL DE ILUMINACIÓN (VARIABLE)
| B20 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO KOHLER Y SISTEMA DE ILUMINACION POLARIZADA
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) LAMPARA HALÓGENA DE REPUESTO SI ES EL CASO
| C02 | FUNDA 0 MALETA (PLASTICA. METAL 0 MADERA) PARA ALMACENAMIENTO Y/O PROTECCIÓN DEL EQUIPO.
| C03 | UN (01)FRASQUILLO DE ACEITE DE INMERSIÓN.
| C04 | UN (01) JUEGO ADICIONAL DE OBJETIVOS DESCRITOS ARRIBA (4x, 10x, 20X, 40x, 60X y 100x/A.N. 1.25)
| C05 | ACCESORIOS COMPLETOS PARA ESTUDIOS DE CAMPO OSCURO.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM