## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D – 060a
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | SISTEMA OPTICO DE CORRECCION INFINITA (TODO EL SISTEMA DE OBSERVACION INCLUYENDO TUBO TRINOCULAR Y OBJETIVOS LOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS)
| A02 | TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO QUE PERMITA PROTEGER A LOS COMPONENTES OPTICOS
| A03 | CON AJUSTE VARIABLE DE DISTANCIA INTERPUPILAR
| A04 | PLATINA CON MOVIMIENTO X-Y COMANDADOS POR PERILLAS COAXIALES. ESCALA GRADUADA DE DESPLAZAMIENTO (VERNIER). SISTEMA DE ENGANCHE Y PRESIÓN DE OBJETO (MUESTRA)
| A05 | CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR
| A06 | CABEZAL DE OBSERVACION TRINOCULAR DE 30°EL CUAL DEBERA POSEER PRISMAS DE REFLEXION INTERNA (NO ESPEJOS ó SIMILARES) y DEMÁS COMPONENTES ÓPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD
| A07 | AJUSTE MACRO Y MICROMETRICO COMANDADOS MEDIANTE PERILLAS COAXIALES GRADUADAS
| A08 | ESTATIVO ERGONÒMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE.
B. COMPONENTES | B01 | OBJETIVOS CON CORRECCIÓN ÓPTICA INFINITA ( a )
| B02 | OBJETIVO APROX 4x TIPO PLAN ACROMÁTICO 6 SUPERIOR
| B03 | OBJETIVO APROX. 10x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B04 | OBJETIVO APROX. 20x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B05 | OBJETIVO APROX. 40x TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B06 | OBJETIVO DE INMERSION 100x/A.N 1 25 - ACEITE TIPO PLAN ACROMÁTICO ó SUPERIOR
| B07 | OCULARES
| B08 | OCULARES DE CAMPO ANCHO. MINIMO 10X.
| B09 | RETICULO 6 PUNTERO AL MENOS EN UNO DE ELLOS
| B10 | SISTEMA DE COMPENSACiÓN DIOPTICA EN AL MENOS UNO DE ELLOS (ENFOCABLE) Y PROTECTORES DE JEBE EN AMBOS OCULARES
| B11 | CONDENSADOR(ES) DE CAMPO OSCURO
| B12 | FUENTE DE LUZ LED POTENCIA DE 5W
| B13 | CON DIAFRAGMA IRIS INCORPORADO
| B14 | CAMPO OSCURO DE AMPLIACION DE 1000X
| B15 | ILUMINACIÓN
| B16 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED 3W
| B17 | CONTROL ELECTRONICO DE NIVEL DE ILUMINACIÓN (VARIABLE)
| B18 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO KOHLER Y SISTEMA DE ILUMINACION POLARIZADA
C. ACCESORIOS | C01 | FUNDA O MALETA (PLASTICA. METAL 0 MADERA) PARA ALMACENAMIENTO Y/O PROTECCIÓN DEL EQUIPO.
| C02 | UN (01) FRASQUILLO DE ACEITE DE INMERSIÓN.
| C03 | UN (01) JUEGO ADICIONAL DE OBJETIVOS DESCRITOS ARRIBA (4x, 10x, 20X, 40x, 60X y 100x/A.N. 1.25)
| C04 | ACCESORIOS COMPLETOS PARA ESTUDIOS DE CAMPO OSCURO.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 V / SO Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD),CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM)