## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
CODIGO DEL BIEN |  | D-067
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONTROLADOR DE CAMARA
| A02 | COMPATIBLE CON CABEZALES DE CAMARA DE DIFERENTES TECNOLOGIAS: 3CCD, 1CCD, C-MOS AL MENOS
| A03 | RESOLUCION MAXIMA: 1920 X 1200 PIXELES
| A04 | REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA LUMINOSIDAD
| A05 | FACIL CONTROL DE FUNCIONES A TRAVES DE PANTALLA TACTIL INTEGRADA
| A06 | MEMORIA PARA SELECCIONAR DIFERENTES PERFILES DE USUARIO
| A07 | SELECCIÓN DE DIFERENTES IDIOMAS PARA LA NAVEGACION POR EL MENU (ESPAÑOL E INGLES COMO MINIMO)
| A08 | CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN CALIDAD HD
| A09 | COMPATIBLE CON TECLADOS EXTERNOS PARA INTRODUCIR DATOS DEL PACIENTE
| A10 | COMPATIBLE CON IMPRESORAS USB
| A11 | FACIL ACTUALIZACION DE NUEVAS FUNCIONES A TRAVES DE PUERTO USB
| A12 | CAPACIDAD DE INSERTAR EN PANTALLA (PIP) UNA SEGUNDA FUENTE DIGITAL DE IMAGEN
| A13 | ZOOM ELECTRONICO AJUSTABLE DESDE EL BOTON DEL CABEZAL
| A14 | POSIBILIDAD DE INVERSION DE LA IMAGEN ENDOSCOPICA
| A15 | INTERFAZ DE COMUNICACIÓN COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL DESDE UNA PANTALLA TACTIL O CONTROL DE VOZ
| A16 | CON DOS (02) SALIDAS HDMI ó DVI, DOS (02) SALIDAS 3G-SDI ,Y UNA (01) SALIDA ANÁLOGA AL MENOS
| A17 | CABEZAL DE CAMARA
| A18 | CABEZAL DE CAMARA HD DE TRES CHIPS
| A19 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES EN EL CABEZAL
| A20 | DOS BOTONES DE MANDO A DISTANCIA PROGRAMABLES
| A21 | OBJETIVO ZOOM PARAFOCAL DE 13-29 MM O MAYOR RANGO
| A22 | PROTECCION CONTRA PENETRACION DE LIQUIDOS IPX7
| A23 | ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
| A24 | ACCESORIOS INCLUIDOS
| A25 | MANDO A DISTANCIA MANUAL PARA EL CONTROLADOR DE CAMARA
| A26 | MEMORIA USB FLASH DE 8 GB
B. COMPONENTES | B01 | FUENTE DE LUZ FRÍA
| B02 | TECNOLOGIA LAMPARA LED MINIMO 170W O LED DE ILUMINACION HOMOGENEA
| B03 | CON PANTALLA TACTIL PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACION Y LA INTRODUCCION DE PARAMETROS
| B04 | PROTECCION CONTRA SOBRE TEMPERATURA
| B05 | TEMPERATURA DE COLOR SIN VARIACIONES DE 5500 K
| B06 | CONSUMO DE POTENCIA NO MAYOR DE 120 VA
| B07 | REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA LUMINOSIDAD
| B08 | CONECTOR DE LUZ COMPATIBLE CON FIBRAS OPTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES
| B09 | MONITOR MEDICO HDTV
| B10 | MONITOR CON TECNOLOGÍA OLED DE 32” COMO MINIMO
| B11 | RESOLUCIÓN DE PANTALLA FULL HD (1920 x 1080 PIXELES)
| B12 | ASPECTO 16:9
| B13 | ENTRADAS: BNC, RGB, Y/C, DVI-D AL MENOS.
| B14 | MUEBLE RODABLE PARA EQUIPO ORIGINAL DEL FABRICANTE
| B15 | TRES REPISAS REGULABLES CON CAPACIDAD PARA 35 KG CADA UNA COMO MINIMO
| B16 | DOCE (12) TOMAS ELECTRICAS CON INTERRUPTOR GENERAL Y FUSIBLES DE PROTECCION, CUMPLE NORMA IEC/EN 60601-1-2.
| B17 | SOPORTE PARA CABEZAL DE CAMARA Y PARA CABLE DE FIBRA OPTICA.
| B18 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INCORPORADO.
| B19 | BANDEJA ESPECIAL PARA EL TECLADO
| B20 | DISPOSITIVO PORTACABLES.
| B21 | GRABADOR DIGITAL ALTA DEFINICION
| B22 | GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN CON ENTRADAS DE VIDEO DVI Y HD-SDI, COMO MINIMO.
| B23 | INCLUYE USB EXTERNO Y DISCO DURO INTERNO COMO MÍNIMO.
| B24 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE 500 GB COMO MINIMO.
| B25 | TECLADO PARA USO MEDICO O TOUCH SCREEN PARA INTRODUCIR DATOS DEL PACIENTE
| B26 | ENTRADAS PARA ACTIVACIÓN REMOTA Y ENTRADA PARA AUDIO
| B27 | INTERFAZ DE RED ETHERNET 10/ 100/ 1000
| B28 | INSUFLADOR DE CO2
| B29 | REGULACION AUTOMÁTICA DE LA PRESION Y CAUDAL DE INSUFLACION
| B30 | PANTALLA TACTIL DE FACIL IDENTIFICACION DE LOS VALORES.
| B31 | CON PERFILES PREDEFINIDOS PARA TRABAJAR EN LAPAROSCOPIA, GINECOLOGIA O AJUSTAR UN PERFIL DE USUARIO PERSONALIZADO.
| B32 | PRESIÓN DE INSUFLACIÓN AJUSTABLE HASTA 25 mmHg O MÁS.
| B33 | ALTO FLUJO DE GAS AJUSTABLE A MAS DE 40 L/MIN.
| B34 | DOCUMENTACION AUTOMATICA DE ERRORES MEDIANTE MENSAJES AUDIOVISUALES
| B35 | UN (01) TUBO DE INSUFLACION AUTOCLAVABLE
| B36 | DIEZ (10) FILTROS BACTERIALES
| B37 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL GAS CO2
C. ACCESORIOS | C01 | UNA (01) OPTICA DE 30º Y UNA (01) OPTICA DE 45° O 50°, DE 5 A 5.5MM DE Ø, DE 300 MM O MAS, ADECUADO PARA HD, FULL SCREEN (PANTALLA COMPLETA), LIBRE DE DISTORSIONES Y AUTOCLAVABLE A 134°C.
| C02 | TRES (03) OPTICAS DE 0º, 30° Y 45°-50°, RESPECTIVAMENTE, DE 10 MM DE Ø, DE 300 MM O MAS, ADECUADO PARA HD, FULL SCREEN (PANTALLA COMPLETA), LIBRE DE DISTORSIONES Y AUTOCLAVABLE A 134°C.
| C03 | DOS (02) CABLES DE FIBRA ÓPTICA 3.5MM REFORZADO CON ESPIRAS METALICAS DE 3.0 METROS O MAYOR Y AUTOCLAVABLE A 134°C.
| C04 | UNA (01) VAINA DE TROCAR REUSABLES DE 5.5 MM CON VALVULA MAGNETICA Y TROCAR U OBTURADOR CON DISPOSITIVO DE PROTECCION ATRAUMATICO
| C05 | UNA (01) DE TROCAR REUSABLES DE 10 MM CON VALVULA MAGNETICA, TUBO DE METAL ROSCADO, EXTREMO DISTAL OBLICUO Y TROCAR U OBTURADOR CON DISPOSITIVO DE PROTECCION ATRAUMATICO
| C06 | UNA (01) PINZA DE AGARRE ATRAUMATICA FENESTRADA 5mm AUTOCLAVABLES. DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA.
| C07 | UNA (01) PINZA DE BIOPSIA 5mm, AUTOCLAVABLE. DESMONTABLE EN TRES PARTES.
| C08 | UNA (01) PINZA TIPO MARYLAND DE 5mm, AUTOCLAVABLE, DESMONTABLE EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA..
| C09 | UNA (01) PINZA DE AGARRE Y EXTRACCION, DE 5mm, AUTOCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA.
| C10 | UNA (01) PINZA “DEBAKEY” ATRAUMATICA 5mm, AUTOCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO.
| C11 | UNA (01) PINZA DE AGARRE “BABCOCK” 5mm, AUTOCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO.
| C12 | UNA (01) TIJERA ENDOSCOPICAS “METZENBAUM” DE 5 mm, DESMONTABLES EN TRES PARTES, AUTOCLAVABLE Y MANGOS CON ENTRADA PARA ALTA FRECUENCIA.
| C13 | UNA (01) PINZA DE AGARRE CON DIENTES, DE 10 MM, AUTOCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO.
| C14 | UNA (01) PINZA BIPOLAR TIPO “MARYLAND” DE 5.5 MM, BOCA MODULAR Y MANGO GIRATORIO, DESMONTABLE EN TRES PARTES.
| C15 | UNA (01) TIJERA DE “METZEMBAUM” BIPOLAR DE 5.5 MM, BOCA MODULAR Y MANGO GIRATORIO, DESMONTABNLE EN TRES PARTES.
| C16 | DOS (02) ELECTRODOS MONOPOLARES EN GANCHO DE 5 MM.
| C17 | DOS (02) CABLES DE CONEXIÓN INSTRUMENTOS MONOPOLARES.
| C18 | DOS (02) CABLES DE CONEXION PARA INSTRUMENTOS BIPOLARES.
| C19 | UN (01) APLICADOR DE CLIPS DE TITANIO (MEDIUM - LARGE)
| C20 | UN (01) RETRACTOR DE TEJIDOS RECTO DE 5 MM PARA FACIL MOVILIZACION DE TEJIDOS Y ORGANOS. LONGITUD UTIL DE 31 CM O MAYOR
| C21 | UN (01) PORTA AGUJAS DE 5MM CON POSICIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA AGUJA Y LONGITUD UTIL MAYOR DE 30 CM.
| C22 | UN (01) EMPUJANUDOS EXTRACORPOREOS, PUNTA ATRAUMATICA CON ABERTURA LATERAL
| C23 | UNA (01) CANULA DE INYECCION Y PUNCION DE 5MM, CONEXIÓN LUER Y VAINA DE INTRODUCCION
| C24 | UN (01) TUBO DE ASPIRACION Y SUCCION DE 5MM, CON VALVULA DE DOS VIAS.
| C25 | TRES (03) CANASTILLAS PARA ESTERILIZACIÓN DE OPTICA
| C26 | UNA (01) CESTA DE 25 X 53 CM, CON ACCESORIOS PARA ESTERILIZACION DE PINZAS ENDOSCOPICAS
| C27 | UN (01) JUEGO DE REPUESTO COMPLETO PARA VAINAS DE TROCAR DE 5.5 MM
| C28 | UN (01) JUEGO DE REPUESTO COMPLETO PARA VAINAS DE TROCAR DE 10 MM
| C29 | UN (01) JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TROCARES DE 5.5 MM
| C30 | UN (01) JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TROCARES DE 10 MM
| C31 | UN (01) ADAPTADOR REDUCTOR PARA TROCAR DE 10 A 5.5 MM CON DOS JUEGOS DE CAPERUZAS DE REPUESTO.
| C32 | CABLES Y SOFTWARE DE CONEXIÓN A PC O RED PARA INTEGRACION.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS
| D02 | UPS, PRECISIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA MENOR O IGUAL A +/- 3% Y POTENCIA SUPERIOR EN 25% O MAS LA POTENCIA DEL EQUIPO, CON AUTONOMÍA NO MENOR A 10 MIN, CON BASE RODABLE DE RUEDAS ALTAS.