## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TORRE DE VIDEO CIRUGÍA HISTEROSCÓPICA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-069
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | ARMARIO PORTAEQUIPO CON RUEDAS Y FRENOS.
B. COMPONENTES | B01 | HISTEROSCOPIO :
| B02 | DOS (02) CAMISETAS (VAINAS) CON CANAL PARA INSTRUMENTOS.
| B03 | UN (01) RESECTOSCOPIO ROTABLE PARA FLUJO CONTINUO.
| B04 | DOS (02) TELESCOPIOS DE 30° ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| B05 | UN (01) TELESCOPIO DE 15° ( o 12°) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
| B06 | UNA (01) CAMISETA DIAGNOSTICA.
| B07 | CAMARA DE VIDEO Y UNIDAD DE CONTROL :
| B08 | UN CHIP CCD.
| B09 | RESOLUCION MINIMA 450 LINEAS
| B10 | SISTEMA DE COLOR NTSC.
| B11 | SALIDAS Y/C, VIDEO COMPUESTO AL MENOS.
| B12 | FUENTE DE LUZ FRIA :
| B13 | LAMPARA DE XENON 150 WATTS O MAS.
| B14 | CON CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA AUTOMATICO Y MANUAL.
| B15 | DOS (02) CABLES DE FIBRA: MINIMO 2 Mts. DE LONGITUD.
| B16 | MONITOR :
| B17 | LCD A COLOR 19" O MAS (NTSC).
| B18 | RESOLUCION MINIMA 1024 X 760 PIXELES.
| B19 | LINEAS DE ENTRADA/SALIDA: Y/C, RGB, VIDEO COMPUESTO AL MENOS.
| B20 | GRABADOR DE VIDEO
| B21 | GRABADOR / LECTOR DE DISCOS FORMATO DVD.
| B22 | SISTEMA APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON EL PROCESADOR DE VIDEO Y MONITOR.
| B23 | ENTRADAS / SALIDAS: RGB (o Y/C), VIDEO COMPUESTO AL MENOS.
C. ACCESORIOS | C01 | DOS (02) PINZAS DE BIOPSIA.
| C02 | DOS (02) PINZAS GRASPING.
| C03 | DOS (02) PINZAS DE TIJERA.
| C04 | DOCE (12) ASAS PARA RESECCION (CORTE).
| C05 | SEIS (06) o MAS ELECTRODOS DE COAGULACION CON EXTREMO DE BOLA (Button)
| C06 | SEIS (06) o MAS ELECTRODOS DE COAGULACION CON EXTREMO DE RODILLO
| C07 | SEIS (06) ELECTRODOS DE AGUJA
| C08 | CABLES DE HF.
| C09 | DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO DE FUENTE DE LUZ FRIA
C. ACCESORIOS | C10 | INSUFLADOR DE CO2 PARA HISTEROSCOPIA
| C11 | VIDEO PRINTER A COLOR RESOLUCION MINIMA 500 LINEAS
| C12 | CAPACIDAD PARA INTEGRARSE AL SISTEMA INFORMATICO DEL HOSPITAL EN TIEMPO REAL
| C13 | UNA (01) COMPRESA FRÍA DE VINILLO TAMAÑO ESTÁNDAR.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS