## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ELECTROBISTURÍ MONO/BIPOLAR DIGITAL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-077
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO PORTÁTIL, UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES, QUE PERMITE ACCIONES DE DIERESIS (CORTE) Y SINDERESIS (ELECTROCOAGULACIÓN) DURANTE EL ACTO OPERATORIO.
| A02 | SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA POTENCIA ó VOLTAJE DE SALIDA A LAS DISTINTAS IMPEDANCIAS DE LOS TEJIDOS.
| A03 | CONTROL DE CONTACTO DEL ELECTRODO NEUTRO DE DOBLE CAMPO CON LA PIEL DEL PACIENTE.
| A04 | MEMORIA PROGRAMABLE PARA CONFIGURAR PARAMETROS
| A05 | FUNCIONES DE REGULACION AUTOMATICA CONTROLADOS POR MICROCONTROLADOR(ES) 0 MICROPROCESADOR(ES)
| A06 | SISTEMA DE PROTECCION CON DESACTIVACION AUTOMATICA EN CASO DE FALLA
| A07 | PUERTO CON CAPACIDAD PARA INTERCONECTAR UN SISTEMA DE ARGON PLASMA
| A08 | CON CAPACIDAD PARA USAR INSTRUMENTOS BIPOLARES PARA SELLADO DE VASOS
B. COMPONENTES |  | GENERADORES
| B01 | 02 SALIDAS MONOPOLARES, PARA CABLE-CONECTOR ESTANDAR DE 03 GUIAS CADA UNA.
| B02 | 01 SALIDA BIPOLAR.
| B03 | 01 SALIDA UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO
| B04 | ACTIVACION MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y PEDAL
POTENCIA MAXIMA DE LOS MODOS DE OPERACIÓN
| B05 | MODO MONOPOLAR CORTE : 300W o MAYOR (AL MENOS CUATRO TIPOS DE CORTE)
| B06 | MODO MONOPOLAR COAGULACION POR CONTACTO (SUAVE, FORZADA, DESECACION, ESTANDAR, ETC.): 200W o MAYOR (AL MENOS TRES MODOS DE COAGULACION)
| B07 | MODO MONOPOLAR COAGULACION SPRAY (MODULADA POR IMPULSOS): 120W ó MAYOR.
| B08 | MODO BIPOLAR COAGULACION o BIPOLAR ESTANDAR: 100W o MAYOR.
| B09 | MODO BIPOLAR CORTE: 50W o MAYOR.
C. ACCESORIOS | C01 | PEDAL o PEDALES ANTIEXPLOSION PARA ACTIVAR EL MODO MONOPOLAR DE CORTE/COAGULACION Y EL MODO BIPOLAR COAGULACION, CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO.
| C02 | COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO DEL MISMO FABRICANTE.
C. ACCESORIOS | C03 | ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA o EQUIVALENTE FLEXIBLE): 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES o 01 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO.
| C04 | ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO PEDIATRICO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA o EQUIVALENTE FLEXIBLE): 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES o 01 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO.
| C05 | CABLE MONOPOLAR CON CONECTOR AL EQUIPO DE 03 GUIAS, CON MANGO INTERRUPTOR DE CORTE-COAGULACION: 05 REUSABLES o 01 DESCARTABLES.
| C06 | ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO CORTO: 02 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA; 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO AGUJA; 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO ASA o LAZO o CONIZACION (DE VARIOS DIAMETROS); 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE VARIOS DIAMETROS).
| C07 | ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES TAMAÑO LARGO o CON EXTENSION: 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA o LANCETA; 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO ASA o LAZO o CONIZACION (DE VARIOS DIAMETROS); 03 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE VARIOS DIAMETROS).
| C08 | 01 CABLE-CONECTOR BIPOLAR REUSABLES.
| C09 | 01 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO, DE FORMA Y TAMAÑO DISTINTOS.
| C10 | 01 ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM