## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR
CODIGO DEL BIEN |  | D-080
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO QUE PERMITE EL TRATAMIENTO MEDIANTE ELECTROCOAGULACION DE LESIONES EN PIEL Y MUCOSAS, USADO EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA MENOR, DERMATOLOGIA, GINECO-OBSTETRICIA.
| A02 | PANEL PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS.
| A03 | SELECTOR DE POTENCIA.
| A04 | AUTODIAGNOSTICO: MONITOREO y/o CONTROL DEL PROPIO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
| A05 | FRECUENCIA DE TRABAJO DE LA SALIDA ENTRE 300 Y 600 KHz.
| A06 | DOS (02) O MAS TIPOS DE COAGULACION
B. COMPONENTES | B01 | 01 SALIDA MONOPOLAR.
| B02 | 01 SALIDA BIPOLAR.
| B03 | 01 SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO.
| B04 | ACTIVACION MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y PEDAL.
| B05 | POTENCIA MAXIMA: 30 WATT o MAS (COMO LIMITE MAXIMO 80 WATT).
C. ACCESORIOS | C01 | COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO DEL MISMO FABRICANTE
| C02 | PEDAL CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO.
| C03 | ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ESTANDAR o UNIVERSAL: 01 ELECTRODODO REUSABLE CON ACCESORIOS SUJETADORES o 01 ELECTRODO DESCARTABLE, CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO.
| C04 | MANGO MONOPOLAR CON INTERRUPTOR Y CABLES CONECTORES: 03 REUSABLES o 60 DESCARTABLES.
| C05 | ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO CORTO: 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA; 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLE TIPO AGUJA; 01 REUSABLE o 01 DESCARTABLE TIPO ASA o LAZO o CONIZACION (DE DOS o MAS DIAMETROS); 01 REUSABLE o 01 DESCARTABLE TIPO BOLA (DE DOS o MAS DIAMETROS).
| C06 | ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO LARGO o CON EXTENSION: 01 REUSABLE o 01 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA; 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO AGUJA; 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO ASA o LAZO o CONIZACION (DE DOS o MAS DIAMETROS); 01 REUSABLES o 01 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE DOS o MAS DIAMETROS).
| C07 | UN (01) CABLE-CONECTOR BIPOLAR REUSABLE
| C08 | 04 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO, DE FORMA Y TAMAÑO DISTINTOS.
| C09 | CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA DE GRADO MEDICO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM