## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MESA PARA OPERACIONES HIDRÁULICAS-ELÉCTRICA
CODIGO DEL BIEN |  | D-080
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MESA DE INTERVENCIONES QUIRUEGICAS
| A02 | TABLERO CON SECCIONES PARA SOPORTE DE CABEZA, RESPALDO, ASIENTO
| A03 | RIELES LATERALES PARA ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS.
| A04 | ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: ELECTROHIDRAULICO Y/O ELECTROMECANICO.
| A05 | RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO.
| A06 | BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO
| A07 | PANEL DE CONTROL REMOTO Y AUXILIAR EN LA BASE DE LA MESA
| A08 | CAPACIDAD DE PESO HASTA 185KG
| A09 | FUNCIÓN QUE PERMITA VOLVER AL TABLERO A UNA POSICIÓN HORIZONTAL "0" (CERO)
| A10 | COLCHON A PRUEBA DE AGUA, ANITESTATICA, DISEÑO SIN COSTURAS PARA FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
| A11 | DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL HACIA AMBOS DIRECCIONES
| A12 | PLACA DEL TABLERO RADIOLUCENTE PARA USO CON ARCO EN C
| A13 | ACOPLAMIENTO PARA INTRODUCIR CHASIS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS.
| A14 | FÁCILIDAD PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C).
B. CONTROL DE MOVIMIENTOS | B01 | SECCION DE CABEZA HACIA ARRIBA 30° O MÁS.
| B02 | SECCION DE CABEZA HACIA ABAJO 80° O MÁS.
| B03 | TRENDELENBURG 25° O MÁS.
| B04 | TRENDELENBURG INVERSA 25° O MÁS.
| B05 | SECCION ESPALDA HACIA ABAJO 30° O MÁS.
| B06 | SECCION ESPALDA HACIA ARRIBA 60° O MÁS.
| B07 | INCLINACIONES LATERALES 20° O MÁS.
| B08 | SECCION PIERNAS HACIA ABAJO 90° O MÁS.
| B09 | SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA 20° O MÁS.
| B10 | MOVIMIENTO ASCENDENTE ENTRE 720MM Y 1000MM COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.
C. ACCESORIOS | C01 | ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSIÓN LATERAL CON FIJADOR A RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
APOYA BRAZO, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACIÓN (DOS UNIDADES).
| C02 | APOYA PIERNAS, CON ALMOHADILLAS (DOS UNIDADES).
| C03 | APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICIÓN EN DE CUBITO LATERAL CON CORREA Y FIJADOR AL RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
| C04 | FIJADOR RADIAL (GIRATORIO) CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL RIEL LATERAL (DOS UNIDADES).
| C05 | PORTA CHASIS PARA PLACAS RADIOGRÁFICAS (UNA UNIDAD).
| C06 | COLCHONETAS LAVABLES (UN JUEGO COMPLETO).
| C07 | CINTURÓN DE FIJACIÓN PARA EL PACIENTE (UNA UNIDAD).
| C08 | CABECERA DESMONTABLE (UNA UNIDAD).
| C09 | PLACA(S) APOYA PIES PARA POSICIÓN TRENDELENBURG INVERSA.
| C10 | UN PAR MUÑEQUERAS PARA ACOPLAMIENTO LATERALES PARA SUJETAR LAS MANOS DEL PACIENTE
| C11 | PORTASUERO TELESCOPICO MÚLTIPLE (UNA UNIDAD).
| C12 | APOYA HOMBRO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL (UN PAR).
| C13 | REPOSA CABEZAEN FORMA DE HERRADURA AJUSTABLE PARA POSICION ESTABLE DE NEUROCIRUGIA
| C14 | SOPORTE DE TRONCO DE DOS PIEZAS CON UN PAR DE ABRAZADERAS CUADRADAS UNIVERSALES Y ALMOHADILLAS
| C15 | DISPOSITIVO DE COLOCACION PARA INTERVENCIONES RECTALES
| C16 | ALMOHADILLA PARA INTERVENCIONES INTERVERTEBRALES
| C17 | PLACA PARA INTERVENCIONES OFTALMICAS QUE PERMITE APOYAR LA CABEZA DEL PACIENTE Y PERMITE AL CIRJANO APOYAR EL BRAZO DURANTE LA INTERVENCION
| C18 | CARRO-COCHE PORTA ACCESORIOS (UNA UNIDAD).
D. DIMENSIONES APROXIMADAS | D01 | 2060mm DE LARGO X 590mm DE ANCHO X 720mm ALTO (EN POSICION BAJA)
E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | E01 | CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA TIPO SCHUKO 250 V 16 A (R.M. N° 175-2008-MEM).
| E02 | 220 VAC / 60 Hz