## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ASPIRADOR DE SECRECIÓN PORTÁTIL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-086
A. CARÁCTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL.
| A02 | INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.
| A03 | CON FILTRO HIDROFÓBICO 0 BACTERICIDA.
| A04 | SISTEMA DE VACÍO: CON PISTONES 0 DIAFRAGMA DE MEMBRANA
PRESIÓN NEGATIVA
| A05 | RANGO DE PRESIÓN. 0 A 560 rnrnHg 0 MÁS
| A06 | PRESIÓN REGULABLE
B. COMPONENTES |  | BOMBA DE VACÍO
| B01 | CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL 0 MENOR A 60 dBA (a 1m.).
| B02 | CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 20 L/min.
FRASCO RECOLECTOR
| B03 | SISTEMA DE UNO 0 DOS FRASCOS CON CAPACIDAD TOTAL DE 2 L 0 MÁS
| B04 | DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA INDELEBLE (DE POLISULFONA 0 POLICARBONATO)
| B05 | ESTERILIZABA EN AUTOCLAVE.
| B06 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE 0 SOBREFLUJO
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) FRASCO DE REPUESTO.
| C02 | UNA (01) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTOS, DESCARTABAS.
| C03 | UNA (01) CÁNULA DE SUCCIÓN TAMAÑO PEDIÁTRICO, DESCARTABLES.
| C04 | UN (01) FILTROS HIDROFÓBICOS O BACTERICIDAS
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM