## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ASPIRADOR DE SECRECIÓNES DE SOBREMESA
CODIGO DEL BIEN |  | D-087
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL CON ASA PARA TRANSPORTE
| A02 | INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA
| A03 | CON FILTRO BACTERICIDA.
PRESION NEGATIVA
| A04 | RANGO DE PRESIÓN: 0 A 650mmhg ó, MAS.
| A05 | PRESIÓN REGULABLE.
BOMBA DE VACIO
| A06 | DE BAJO NIVEL DE RUIDO MENOR A 60 DB
| A07 | CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 35Lts/min.
FRASCO RECOLECTOR:
| A08 | SISTEMA DE UN FRASCOS O MAS CON CAPACIDAD TOTAL DE 1Lt. O MÁS.
| A09 | DE PLÁSTICO CON ESCALA EN RELIEVE
| A10 | ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
| A11 | TAPA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE Ó SOBREFLUJO.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) FRASCO DE REPUESTO
| B02 | UNA (01) CANULA DE SUCCIÓN ADULTOS, ESTERILIZABLES O (50) CANULAS DESCARTABLES.
| B03 | UNA (01) CANULA DE SUCCION PEDIÁTRICAS, ESTERILIZABLES O (50) CANULAS DESCARTABLES.
| B04 | UN (01) FILTRO BACTERICIDA.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220-230 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM