## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-088
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO HOSPITALARIO RODABLE, UTILIZADO PARA LA EXTRACCIÓN DE LIQUIDOS BIOLÓGICOS CORPORALES DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN EN LA RESPECTIVA AREA, LA MISMA QUE TIENE UNA PRESION DE VACIO REGULABLE Y ADECUADA.
| A02 | RODABLE, CON SISTEMA DE FRENOS.
| A03 | INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.
| A04 | INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO / APAGADO.
| A05 | SISTEMA DE VACIO: CON PISTONES 0 DIAFRAGMA DE MEMBRANA
| A06 | PRESIÓN REGULABLE.
B. COMPONENTES |  | BOMBA DE VACÍO
| B01 | RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA: HASTA 600 mmHg o MAS.
| B02 | CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 30 Lts/min o MAYOR.
| B03 | CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL o MENOR A 60 dBA (a 1m.).
FRASCOS RECOLECTORES
| B04 | SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 2 Lis o MAS.
| B05 | DE VIDRIO Ó PLASTICO (DE POLISULFONA O POLICARBONATO) TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA INDELEBLE.
| B06 | ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE
| B07 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE o SOBREFLUJO.
CONDUCTOS AUXILIARES
| B08 | TUBOS Y CONDUCTOS ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO.
| B09 | CON FILTRO HIDROFÓBICO ó BACTERICIDA ENTRE FRASCO Y BOMBA DE VACIO.
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) FRASCO RECOLECTOR DE REPUESTO CON TAPA.
| C02 | UNA (01) TAPA DE REPUESTO PARA LOS FRASCOS. .
| C03 | UNA (01)) CANULA DE SUCCION TAMAÑO ADULTOS. DESCARTABLES.
| C04 | UNA (01) CANULA DE SUCCION TAMAÑO PEDIATRICO. DESCARTABLES.
| C05 | UN (01) FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM