## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE PARA RED DE VACIO
CODIGO DEL BIEN |  | D-089
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | TERMINAL DE CONEXIÓN A LA SALIDA DE LA RED DE VACIO DEL HOSPITAL
| A02 | ACOPLAMIENTO PERFECTO DE TODAS LAS CONEXIONES
REGULADOR DE SUCCION
| A03 | RANGO DE SUCCIÓN HASTA 200 mmHg O MAS
| A04 | INTERRUPTOR DE SUCCIÓN.
| A05 | PERILLA REGULADORA DE SUCCIÓN
| A06 | VACUOMETRO
| A07 | TRAMPA DE SEGURIDAD ANTI REBOSE CONECTADA A LA SALIDA DEL REGULADOR
| A08 | BASE RODABLE DE ACERO INOX O POLIMERO DE ALTO IMPACTO CON 4 O MAS GARRUCHAS
SISTEMA DE RECOLECCION
| A09 | UN (01) FRASCO RECOLECTOR DE POLICARBONATO O POLISULFONA CON ESCALA DE MEDIDA DE UN (01) LITRO O MAS DE CAPACIDAD, CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD ANTI REBOSE
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL FRASCO RECOLECTOR
| B02 | UN (01) SET DE TUBO FLEXIBLE DE CONEXIÓN DEL REGULADOR AL FRASCO
| B03 | UN(01) SET DE TUBO FLEXIBLE DE SUCCIÓN, LONGITUD DE 2.5 m.