## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CALENTADOR PARA SANGRE / SOLUCIONES
CODIGO DEL BIEN |  | D-091
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | EQUIPO PORTÁTIL. CALENTADOR DE FLUIDOS, SANGRE Y HEMODERIVADOS
| A02 | CON ASA TRANSPORTE
| A03 | SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| A05 | PANEL DE VISUALIZACION DIGITAL CON INDICADOR DE TEMPERATURA
| A07 | ALARMA VISUAL Y SONORA POR SOBRETEMPERATURA
| A10 | TEMPERATURA CONSTANTE Y CONFIGURACIÓN ENTRE 38 ºC HASTA 42 ºC
| A14 | CON SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO
| A15 | DISPOSITICO SIJETADOR A PORTASUERO
B. ACCESORIOS | B01 | DIEZ (10) SET DE FLUJO, DESCARTABLE ESTANDAR, PARA USAR CON EQUIPO, CON EXTENSION
| B02 | DIEZ (10) SET DE FLUJO, DESCARTABLE PEDIATRICO, PARA USAR CON EQUIPO, CON EXTENSION
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM

## Hoja 1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CALENTADOR PARA SANGRE / SOLUCIONES
CODIGO DEL BIEN |  | D-091
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | EQUIPO PORTÁTIL. CALENTADOR DE FLUIDOS, SANGRE Y HEMODERIVADOS
| A02 | CON ASA TRANSPORTE
| A03 | SISTEMA DE CONTROL QUE ADECUA LOS FLUIDOS A LA TEMPERATURA PROGRAMADA
| A05 | PANEL DE VISUALIZACION DIGITAL CON INDICADOR DE TEMPERATURA
| A07 | ALARMA AUDIOVISUAL DE ALTA TEMPERATURA CON MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
| A10 | TEMPERATURA CONSTANTE Y CONFIGURACIÓN ENTRE 38 ºC HASTA 42 ºC
| A13 | CON SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO
| A14 | CAPACIDAD DE FLUJO DE HASTA 80 ml/min O MAYOR
| A15 | DISPOSITICO SIJETADOR A PORTASUERO
B. ACCESORIOS | B01 | DIEZ (10) SET DE FLUJO, DESCARTABLE ESTANDAR, PARA USAR CON EQUIPO, CON EXTENSION
| B02 | DIEZ (10) SET DE FLUJO, DESCARTABLE PEDIATRICO, PARA USAR CON EQUIPO, CON EXTENSION
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM