## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-093
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | DISEÑADO CON SOPORTE PARA COLUMNA.
| A02 | SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
| A03 | PANEL DE VISUALIZACIÓN DIGITAL CON INDICADOR DE TEMPERATURA.
| A04 | TEMPERATURA CONSTANTE Y CONFIGURACIÓN ENTRE 36ºC HASTA 42ºC.
| A05 | SISTEMA DE PROTECCIÓN POR SOBRETEMPERATURA.
| A06 | ALARMA VISUAL Y SONORA POR SOBRECALENTAMIENTO.
| A07 | ALARMA VISUAL Y SONORA POR TEMPERATURA INSUFICIENTE.
| A08 | TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO MENOR A UN MINUTO.
| A09 | ENFRIADOR DE FLUJO.
| A10 | FLUJO DE INFUSIÓN NORMAL DE 900 ML/MINUTO.
| A11 | MODOS DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO Y MANUAL.
| A12 | LINEAS DE CALENTAMIENTO DESCARTABLE.
| A13 | USO CONTINUO 24 HORAS.
B. ACCESORIOS | B01 | PROTECTOR DE AISLAMIENTO TERMICO DEL EQUIPO.
| B02 | DOS TUBOS REUSABLES DE AISLAMIENTO DE TEMPERATURA PARA LAS LINEAS DE EXTENSIÓN.
| B03 | PAQUETE DE MEDIDAS VASCULARES ESPECIALIZADAS
| B04 | LINEAS DE EXTENSIÓN DE PVC DE 4 MM DE DIÁMETRO.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | BATERIA RECARGABLE INCORPORADA