## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA
CODIGO DEL BIEN |  | D-096
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO PORTÁTIL MODELO DE SOBREMESA
| A02 | SOPORTE ó RECEPTÁCULO PARA EL TRANSDUCTOR
| A03 | ASA DE TRANSPORTE INTEGRADO AL EQUIPO
| A04 | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL LCD
| A05 | CONTROLES DE VOLUMEN VARIABLE Y ENCENDIDO/APAGADO
| A06 | SALIDA DE AUDIO PARA AURICULAR O AUDIFONO
| A07 | APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO NO ESTÁ EN USO
| A08 | INDICADOR DE BATERÍA BAJA (EN PANTALLA)
| A09 | PESO NO MAYOR DE 2.5 Kg (INCLUIDA BATERÍA)
B. COMPONENTES |  | DETECTOR
| B01 | AUTOCORRELACIÓN MULTIPUNTO EN TIEMPO REAL PARA FRECUENCIA CARDIACA
| B02 | RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA : 60 bpm ó MENOS A 210 bpm ó MAS.
| B03 | VISUALIZADOR DE FRECUENCIA CARDIACA
MODO ULTRASONICO
| B04 | UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASONICO A PRUEBA DE AGUA
| B05 | FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 2 Y 3 MHz. INCLUSIVE.
| B06 | POTENCIA DE SALIDA DE 10mW/cm2 ó MENOR
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO ADICIONAL
| C02 | UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE 250ml
| C03 | UN (01) AURICULAR O AUDIFONO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220-230 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| D02 | CARGADOR DE BATERIA INTEGRADO EN EL EQUIPO (NO EXTERNO)
| D03 | AUTONOMÍA MINIMA DE LA BATERIA RECARGABLE: 05 HORAS