## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ECÓGRAFO DOPPLER A COLOR 4D
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-100
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PARA USO EN EXAMENES ECOGRÁFICOS EN ESTUDIOS DE FLUJOMETRÍA UTILIZANDO ULTRASONIDO DE DIAGNÓSTICO. CON LA FINALIDAD DE OBTENER IMAGENES DE VIDEO EN TIEMPO REAL DE ÓRGANOS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS EN EXPLORACIONES 3D/4D VASCULARES Y MUSCULOESQUELÉTICOS, OUE INCLUYE ELASTOGRAFÍA PARA EL DESPISTAJE TEMPRANO DE LESIONES Y DIAGNÓSTICO HEPÁTICO.
| A02 | ISO 9001 : 2008 ‘Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos’ (Quality management systems - Requirements) ISO 13485 : 2003 ‘ Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios’ (Medical devices -Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) IEC60601-1-2, ’Equipamiento Electromédico - Parte 1-2: Requisitos generales para seguridad básica y desempeño esencial - Estándar Colateral: Requisitos y pruebas de compatibilidad electromagnética’ (Medical Electrical Equipment - Part 1-2: General Requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility Requirements and Tests) IEC60601-2-37, "Equipamiento electromédico - Parte 2-37: Requisitos particulares para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial de los equipos médicos de diagnóstico y monitorización por ultrasonido" (Medical Electrical Equipment - Part 2 37: Particular Requirements for the basic safety and essential performance of Ultrasonic Medical Diagnostic and Monitoring Equipment)
| A03 | UNIDAD MÓVIL EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA. CON RUEDAS GIRATORIAS Y FRENOS.
| A04 | FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASÓNICO.
| A05 | MONITOR CON PANTALLA LCD U OLED DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 21 PULGADAS O MAS DE ALTURA REGULABLE.
| A06 | PROFUNDIDAD MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN DE 30 cm O MÁS.
| A07 | TECLADO CON IDENTIFICA DORES LUMINOSOS DE FUNCIONES ACTIVAS.
| A08 | CUATRO (04) O MÁS PUERTOS DE CONEXION PARA TRANSDUCTORES (AL MENOS CUATRO DEBEN SER ACTIVOS).
| A09 | SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO (04) PUNTOS FOCALES
| A10 | OCHO (08) CONTROLES DESLIZANTES DE COMPENSACIÓN DE GANANCIA DE PROFUNDIDAD (TGC. DGC. ETC.)
| A11 | 256 000 O MÁS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.
| A12 | RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA MÍNIMO DE 200 dB.
| A13 | SOPORTE LATERAL PARA TRANSDUCTORES.
| A14 | DICOM 3.0 (PRINT, STORE O STORAGE. WORKLIST. MPPS. ETC.).
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A15 | CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG O BMP O TIFF Y VIDEO EN FORMATO AVI O MPEG O WMV,
| A16 | OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES.
| A17 | ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN LECTOR GRABADOR DE DISCOS COMPACTOS (CD-RW O DVD-R) INCORPORADO.
| A18 | ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISCO DURO INTERNO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 GB.
| A19 | MODOS DE EXPLORACIÓN
| A20 | B(2D). B(2D)/M. B(2D)/B(2D)
| A21 | DOPPLER ESPECTRAL (ONDA PULSADA COMO MÍNIMO)
| A22 | DOPPLER COLOR.
| A23 | TRIPLEX (MODOS: B(2D) + DOPPLER COLOR * DOPPLER ESPECTRAL, EN TIEMPO REAL)
| A24 | DOPPLER DE POTENCIA PARA VISUALIZACIÓN A COLOR DE VASOS DE FLUJO LENTO ( POWER DOPPLER O POWER ANGIO O ANGIO COLOR O EQUIVALENTE.
| A25 | IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES.
| A26 | IMAGEN DE CAMPO EXTENDIDA O PANORAMICA.
| A27 | MODO 3D ESTÁTICO.
| A28 | IMÁGENES 3D EN TIEMPO REAL (4D).
PROGRAMAS
| A29 | MEDICIÓN DE LONGITUD. CIRCUNFERENCIA. ÁREA. VOLUMEN. FLUJO. LATIDOS CARDÍACOS.
| A30 | SOFTWARE DE APLICACION. REPORTES: OBSTÉTRICOS, GINECOLÓGICOS.
| A31 | SOFTWARE 0 PAQUETE VASCULAR CON EL QUE SE DEBE PODER MEDIR COMO MÍNIMO VELOCIDAD MÁXIMA SISTÓLICA, VELOCIDAD MÍNIMA DIASTÓLICA, ÍNDICE DE RESISTENCIA, ÍNDICE DE PULSATILIDAD, ACELERACIÓN Y FRECUENCIA, MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE ESTENOSIS TANTO EN DIÁMETRO COMO EN ÁREA.
| A32 | REVISIÓN CINEMATOGRÁFICA NO MENOR A 2000 CUADROS EN BLANCO Y NEGRO 0 MEMORIA DE CINE NO MENOR A 500 MB.
| A33 | LÍNEA GUÍA DE BIOPSIA EN PANTALLA.
| A34 | SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA POR COMPARACIÓN ENTRE DOS REGIONES (WIDTH RATIO, STRAIN RATIO. ETC.). DISPONIBLE AL MENOS EN LOS TRANSDUCTORES B02 Y B03.
| A35 | SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA (MEDIDO EN UNIDADES DE m/s O kPa) DISPONIBLE AL MENOS EN EL TRANSDUCTOR B01.
B. COMPONENTES |  | TRANSDUCTORES
B. COMPONENTES | B01 | TRANSDUCTORES MULTIFRECUENCIALES O DE BANDA ANCHA (SE ACEPTARÁN RANGOS DE FRECUENCIA MAYORES A LOS SOLICITADOS O AQUELLOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LA TOLERANCIA DE +0.5 MHz EN EL LÍMITE INFERIOR O -0.5 MHz EN EL LÍMITE SUPERIOR, PERO NO AMBOS A LA VEZ)
| B02 | UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 5.5 MHz, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38 mm Y 62 mm O CAMPO DE VISIÓN (FOV) MAYOR O IGUAL A 60°.
| B03 | UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4.5 MHz A 12 MHz, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 35 mm Y 60 mm.
| B04 | UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 4.0 MHz A 8.0 MHz, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 140 GRADOS, PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS.
| B05 | UN (01) TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 5.0 MHz, CON ÁNGULO DE APERTURA ENTRE 60° A 80° O MAYOR.
| B06 | UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 6.5 MHz A 18 MHz, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 25 mm Y 45 mm.
PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS
| B07 | INTERRUPTOR DE PEDAL.
| B08 | IMPRESORA TÉRMICA EN BLANCO Y NEGRO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR A 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS.
| B09 | IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR DE 600 DPI X 600 DPI COMO MÍNIMO, PARA FORMATO A4.
| B10 | UN (01) UPS CON SISTEMA AC/DC/DC/AC (RECTIFICADOR / CHOPPER-BATERÍA / INVERSOR) Y TRANSFORMADOR DE BAJA IMPEDANCIA EN LA SALIDA, VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V ± 25%, VOLTAJE DE SALIDA: 220 V ± 5%. CAPACIDAD EN LA SALIDA : MAYOR O IGUAL AL 120% DE LA POTENCIA NOMINAL TOTAL DEL EQUIPO (CARGA TOTAL INCLUYENDO ACCESORIOS).
C. ACCESORIOS | C02 | UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE 250 ml.
| C03 | UN (01) RECIPENTE DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE 5 LITROS.
| C04 | UN (01) ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA BLANCO Y NEGRO.
| C05 | UN (01) DISCO ÓPTICOS PARA LECTOR/GRABADOR DE DISCOS.
| C06 | UN (01) PAQUETE DE TINTA (NEGRA/COLOR) PARA IMPRESORA A COLOR.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM