## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ECÓGRAFO PORTÁTIL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-103
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO, PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE ÓRGANOS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS. EN TIEMPO REAL Y ESTUDIOS DE FLUJOMETRÍA. EN PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS.
| A02 | UNIDAD PORTÁTIL EN UNA ESTRUCTURA COMPACTA E INTEGRADA.
| A03 | MONITOR A COLOR CON PANTALLA LCD A COLOR DE 15 PULGADAS O MÁS.
| A04 | TECLADO CON RETROILUMINACION
| A05 | FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASÓNICO.
| A06 | 256 NIVELES DE GRIS.
| A07 | PROFUNDIDAD MÁXIMA DE VISUAUZACIÓN DE 30 cm ó MAS (EN ALGÚN MODO)
| A08 | RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA MÍNIMO DE 160 dB.
| A09 | PESO MÁXIMO DEL EQUIPO 8 Kg. (CON BATERIA)
| A10 | DICOM 3.0 ACTIVO (OPCIONES MÍNIMAS: PRINT. STORE O STORAGE, WORKLIST, MPPS)
| A11 | CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG O TIFF O BMP Y VIDEO EN FORMATO AVI O MPEG O WMV.
| A12 | OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES.
| A13 | MAGNIFICACION DE IMÁGENES CON ZOOM/PAN
| A14 | ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISCO DURO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 160 GB O ALMACENAMIENTO INTERNO DE 30 000 IMÁGENES COMO MÍNIMO.
| A15 | ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y DATOS POR MEDIO DE USB
| A16 | MODOS DE EXPLORACIÓN
| A17 | B (2D).B/B. M. B/M
| A18 | DOPPLER ESPECTRAL (ONDA PULSADA Y CONTINUA)
| A19 | DOPPLER COLOR
| A20 | DUPLEX
| A21 | IMÁGENES ARMONICAS TISULARES
| A22 | DOPPLER DE POTENCIA PARA VISUALIZACIÓN A COLOR DE VASOS DE FLUJO LENTO { POWER DOPPLER O POWER ANGIO O ANGIO COLOR O SIMILAR)
| A23 | PROGRAMAS
| A24 | MEDICIÓN DE LONGITUD. CIRCUNFERENCIA, ÁREA. VOLUMEN. ÁNGULOS.
| A25 | SOFTWARE PARA APLICACIONES ABDOMINAL, PARTES BLANDAS.
| A26 | SOFTWARE PARA APLICACIONES OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS, VASCULARES Y CARDIOLÓGICAS
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A27 | REVISIÓN CINEMATOGRÁFICA NO MENOR A 200 CUADROS (EN ALGÚN MODO)
B. COMPONENTES |  | TRANSDUCTORES
| B01 | TRANSDUCTORES MULTI FRECUENCIALES O DE BANDA ANCHA (SE ACEPTARÁ RANGOS DE FRECUENCIA MAYORES A LOS SOLICITADOS. TAMBIÉN AQUELLOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LA TOLERANCIA DE +0.5 MHz EN EL LÍMITE INFERIOR O -0.5 MHz EN EL LÍMITE SUPERIOR. PERO NO AMBOS A LA VEZ)
| B02 | UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 MHz A 5.0 MHz, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 40º y 60º
| B03 | UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE ARREGLO CONVEXO DE 5.0 MHz A 8,5 MHz CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 8 Y 13 mm.
| B04 | UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 6.0 MHz A 12 MHz, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 30 mm Y 45 mm
C. ACCESORIOS | C02 | UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE 250 ml
| C03 | UN (01) RECIPIENTE DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE UN GALÓN.
| C04 | UN(01) ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA.
D. PERIFÉRICOS /ADITAMENTOS | D01 | MALETÍN DE TRANSPORTE DEL EQUIPO.
| D02 | COCHE RODABLE PARA EL EQUIPO E IMPRESORA TERMICA COMO MINIMO, ORIGINAL DEL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO CON ADAPTADOR O EXTENSION INTEGRADO PARA TRES O MAS PUERTOS DE TRANSDUCTORES (INCLUYE SOPORTES PARA TRANSDUCTORES)
| D03 | IMPRESORA TÉRMICA BLANCO Y NEGRO PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR A 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS PARA USO EN ECÓGRAFO.
E. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | E01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| E02 | BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMÍA MÍNIMA DE UNA (01) HORA.