## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANAL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-105
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL
| A02 | DE DOS CANALES DE INFUSION
| A03 | CON BOMBA PERISTÁLTICA LINEAL U OTRO SISTEMA DE BOMBEO O SISTEMA DE DISPENSACIÓN.
| A04 | CANALES DE PROGRAMACIÓN INDEPENDIENTE
| A05 | VISUALIZACIÓN DIGITAL DE PARÁMETROS PROGRAMADOS Y MONITOREADOS (VOLUMEN DE INFUSIÓN, FLUJO DE INFUSIÓN)
| A06 | CON SISTEMA ANTIFLUJO LIBRE
| A07 | VOLUMEN REGULABLE Y OPCIÓN DE SILENCIO DE ALARMAS
| A08 | SISTEMA ABIERTO QUE PERMITA EL USO DE LÍNEAS ENDOVENOSAS DE DIFERENTES MARCAS.
| A09 | PUERTO(S) DE TRANSMISIÓN DE DATA.
| A10 | PARAMETROS DE OPERACIÓN Y/O MEDICION
| A11 | RANGO DE FLUJO DE INFUSIÓN DE 0.5 ML/H A 999 ML/H O MAS
| A12 | RANGO O LÍMITE DE VOLUMEN POR INFUNDIR DE 9999 ML
| A13 | FLUJO MVA (KVO): 0.1 A 3 ML/HR. MÁXIMO
| A14 | ALARMAS AUDIOVISUALES DE OCLUSIÓN DE VÍA, AIRE EN LÍNEA, ERROR DE FLUJO, PUERTA ABIERTA (DE SER EL CASO), BATERÍA BAJA Y INFUSIÓN COMPLETA
| A15 | CAPACIDAD DE MEMORIA PARA REGISTRO DE EVENTOS
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) SET DE INFUSIÓN DISEÑADOS PARA OPERAR CON EL EQUIPO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM, CONECTADO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| C02 | CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMÍA DE 2 HORAS COMO MÍNIMO