## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-106
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL.
| A02 | PROGRAMACION Y MONITOREO DIGITAL.
| A03 | CAPACIDAD DE UTILIZAR JERINGAS DE TRES (03) TAMAÑOS DIFERENTES COMO MINIMO.
| A04 | CAPACIDAD DE DETECCIÓN DEL TAMAÑO DE JERINGA
| A05 | CAPACIDAD DE CALCULO DE FLUJO O DOSIS DE DROGA (SEGÚN PESO, TIEMPO Y VOLUMEN).
| A06 | CAPACIDAD DE INFUNDIR BOLOS.
| A07 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS.
| A08 | BOTON DE DETENCION DE INFUSION (STOP O PARADA).
| A09 | PUERTO(S) DE TRANSMISIÓN DE DATA, INCLUYE SOFTWARE A PC
PARÁMETROS DE INFUSIÓN
| A10 | PRECISION DE INFUSION MENOR O IGUAL A +/- 3%.
| A11 | RANGO DE FLUJO DE 0.1 ml/h O MENOS A 1200 ml/h O MAS.
| A12 | VISUALIZACION DEL VOLUMEN TOTAL INFUNDIDO.
ALARMAS
| A13 | DE JERINGA VACIA (O CERCA DEL FINAL).
| A14 | DE ALTA PRESION (OCLUSION).
| A15 | DE BATERIA BAJA.
| A16 | ERROR EN EL SISTEMA DEL EQUIPO.
B. ACCESORIOS | B01 | UNA (01) JERINGA COMO MINIMO DE 20ml TIPO LUER LOCK.
| B02 | UNA (01) JERINGA COMO MINIMO DE 50ml TIPO LUER LOCK.
| B03 | UNA (01) LINEA DE EXTENSION PARA TIPO LUER LOCK DE 50 CM COMO MINIMO.
| B04 | SOPORTE PORTAEQUIPO RODABLE, CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 4 BOMBAS COMO MINIMO.
| B05 | ACCESORIOS ADICIONALES NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CONECTIVIDAD A PC.