## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | COCHE DE PARO EQUIPADO
CODIGO DEL BIEN |  | D-109
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADO CON POLIMERO RESISTENTE AL IMPACTO Y DE FACIL LIMPIEZA, CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECIONALES DE GRADO MEDICO, DOS DE ELLAS CON FRENO DE PIE.
| A02 | SUPERFICIE SUPERIOR DE TRABAJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR CAIDA DEL DESFIBRILADOR-MONITOR CON CAPACIDAD DE GIRO.
| A03 | DIMENSIONES DE LA UNIDAD RODABLE (+/-15CM): ALTURA: 100CM, ANCHO: 80 CM, PROFUNDIDAD: 60 CM.
| A04 | CUATRO (04) CAJONES COMO MINIMO, DE FACIL DESLIZAMIENTO CON TIRADORES.
| A05 | MANUBRIO PARA SU CONDUCCION.
| A06 | PORTASUERO TIPO TELESCOPIO CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE TUERCA O SIMILAR
| A07 | PORTA BALON DE OXIGENO TIPO “E” CON REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJOMETRO DE 0 A 15 LPM Y MANOMETRO DE 0 A 3000 PSI.
| A08 | PORTA ASPIRADOR DE SECRECIONES, TABLA PARA MASAJE CARDIACO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO
RESUCITADOR MANUAL ADULTO
| A09 | BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR 1200 ML.
| A10 | TRES (03) MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATOMICAS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| A11 | VALVULA DE PACIENTE UNIDIRECCIONAL CON VALVULA PEEP Y VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESION (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| A12 | ACUMULADOR DE OXIGENO TIPO CORRUGADO O BOLSA. INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERAL PLASTICO PARA EL EQUIPO. RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO
RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO
| A13 | BOLSA DE SILICONA DE DOBLE PARED, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 450ML Y MENOR O IGUAL A 1000ML.
| A14 | TRES (03) MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIATRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATOMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| A15 | VALVULA DE PACIENTE, VALVULA RELIEF Y VALVULA PEEP ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| A16 | ACUMULADOR DE OXIGENO. INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERAL PLASTICO PARA EL EQUIPO.
RESUCITADOR MANUAL NEONATAL
| A17 | BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 450ML APROX.
| A18 | TRES (03) MASCARILLAS PARA PACIENTES PREMATUROS Y NIÑO DE TÉRMINO, CON BORDES ACOJINADOS, TRANSPARENTES Y ESTERIIZABLES EN AUTOCLAVE.
| A19 | VALVULA DE PACIENTE, VALVULA DE PEEP Y VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESION (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| A20 | ACUMULADOR DE OXIGENO TIPO CORRUGADO O BOLSA INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO
ASPIRADOR DE SECRECIONES
| A21 | PORTATIL
| A22 | INDICADOR DE PRESION NEGATIVA (VACUOMETRO)
| A23 | CON FILTRO BACTERICIDA/HIDROFOBICO
| A24 | BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOR A 60 DBA A 01 METRO DE DISTANCIA.
| A25 | PRESION DE VACIO REGULABLE HASTA 470 mmHg O MAYOR CAPACIDAD DE SUCCION NO MENOR A 20 LTS/MIN.
| A26 | FRASCO DE POLYCARBONATO O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 1LT O MAYOR, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO.
| A27 | ACCESORIOS: CON UN (01) FRASCO DE REPUESTO, CINCO CANULAS DE SUCCION ADULTO, CINCO (05) CANULAS DE SUCCION PEDIATRICAS, CINCO (05) CANULAS DE SUCCION O CANULAS DE SUCCION DESCARTABLES; CINCUENTA (50) PARA ADULTO, CINCUENTA (50) PEDIATRICO Y CINCUENTA (50) NEONATALES.
| A28 | REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 220 -240VAC, 60 HZ
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA
| A29 | INSTRUMENTO RIGIDO PARA VISUALIZAR DIRECTAMENTE LA LARINGE, QUE PERMITA REALIZAR INTUBACION ENDOTRAQUEAL PARA ADMINISTRAR ANESTESICOS INHALATORIOS Y OXIGENO.
| A30 | MANGO ERGONOMICO METALICO, INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON DISPOSITIVO MECANICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.
| A31 | MANGO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON PILA(S) O BATERIA(S) RECARGABLES
| A32 | SISTEMA DE ILUMINACION CON LAMPARA DE XENON (2.5V O 3.5V) O LED, PARA LUZ A TRAVES DE FIBRA OPTICA.
| A33 | PACIENTE ADULTO: (03) HOJAS CURVAS TIPO MACINTOSH (N° 3,4,5) Y (02) RECTAS TIPO MILLER (N° 3,4) DE ACERO INOXIDABLE, PACIENTE PEDIATRICO: (02) HOJAS CURVAS TIPO MACINTOSH (N°1,2) Y (02) RECTAS TIPO MILLER (N° 1,2), PACIENTE NEONATO: (01) HOJA CURVA TIPO MACINTOSH (N°0) Y (02) RECTAS TIPO MILLER (N°0,00), DE ACERO INOXIDABLE. LAS HOJAS DEBEN SER AUTOCLAVES, CONTAR CON SU RESPECTIVA FIBRA OPTICA, QUE SEAN FACILES DE DESMONTAR Y MONTAR.
| A34 | SISTEMA CARGADOR (220-240 VAC, 60HZ) DE PILA(S) O BATERIA(S), INTERNO O EXTERNO AL EQUIPO. BALON DE OXIGENO CON REGULADOR DE PRESION
DESFIBRILADOR CON MONITOR
| A35 | PORTATIL PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 6.5 KG.
| A36 | PARA DESFIBRILACION CARDIACA Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO
| A37 | PANTALLA LCD, TFT DE 8 PULGADAS DE DIAGONAL COMO MINIMO.
| A38 | INTERFACE DE USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL
| A39 | GRAFICA DE ONDA ECG Y VALOR MEDIDO EN PANTALLA
| A40 | VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA Y LIBERADA
| A41 | CON CAPACIDAD DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES CON LÍMITES AJUSTABLES POR EL USUARIO.
| A42 | INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA
| A43 | ONDA BIFASICA
| A44 | TIEMPO DE CARGA A ENERGIA BIFASICA DE 200 JOULES EN MENOS O IGUAL A 7 SEGUNDOS.
| A45 | CAPACIDAD DE DESFIBRILACION EN MONO MANUAL Y AUTOMATICO.
| A46 | MARCAPASO NO INVASIVO CON SELECCIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACION INTEGRADO AL EQUIPO.
| A47 | MARCAPASO DE 30 A 180 PASOS
| A48 | DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG DOS (02) JUEGOS DE RAMALES DE (03) LATIGUILLOS.
| A49 | UN (01) REGISTRADOR DE ARREGLO TERMICO INTEGRADO AL EQUIPO.
| A50 | UN (01) JUEGO DE PALETAS ADULTO / PEDIATRICO DESLIZABLES O MONTABLES SOBRE LAS PALETAS ADULTOS.
| A51 | TRES (03) PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS PARA MARCAPASO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES CON CABLE AL EQUIPO.
| A52 | UN (01) LITRO DE GEL PARA ECG.
| A53 | CINCO (05) ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE.
| A54 | CIEN (100) ELECTRODOS DESCARTABLES PARA ECG TIPO BROCHE.
B. ACCESORIOS | B01 | BALON DE ALUMINIO, TIPO “E”, CON VALVULA TIPO CGA-870 (PIN INDEX)
| B02 | REGULADOR DE PRESION CON MANOMETRO Y FLUJOMETRO (HASTA 15 LPM O MAYOR)
| B03 | SEIS (06) TUBOS OROFARINGEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATAL.
| B04 | SEIS (06) TUBOS NASOFARINGEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON GUIA, PARA HACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATAL.
| B05 | UNA (01) PINZA MAGUIL
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM