## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | COCHE PARA INTUBACIÓN DIFÍCIL
CODIGO DEL BIEN |  | D-110
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CON DOS (02) BANDEJAS PARA SOPORTAR EQUIPO.
| A02 | CON (01) JUEGO DE CORREAS PARA UBICAR BALÓN DE OXÍGENO DE MANERA SEGURA.
| A03 | DOS (02) GABINETES GRANDES
| A04 | TRES (03) GABINETES PEQUEÑOS
| A05 | CUATRO (04) RUEDAS DE 8 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA EN TEFLÓN.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) COCHE FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE, CON SISTEMA DE MOVILIDAD EN BASE A CUATRO (04) GARRUCHAS DE 8 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO: DOS(02) GARRUCHAS CON FRENO Y DOS (02) GARRUCHAS SIN FRENO.
| B02 | UN (01) RESUCITADOR MANUAL REUSABLE Y ESTERILIZABLE PARA USO ADULTO Y PEDIÁTRICO, DE FORMA TRIANGULAR O CIRCULAR, CON TODOS SUS ACCESORIOS TALES COMO: UN (01) JUEGO DE LÍNEAS DE CONEXIÓN, UNA(01) O MÁS BOLSAS DE OXÍGENO Y SEIS (06) O MÁS MASCARILLAS O BIGOTERAS, EN DIFERENTES MEDIDAS: 00, 00A, 01, 02, 03, 04, 05.
| B03 | UN (01) LARINGOSCOPIO DE PUNTA ARTICULADA CON HOJAS ACERO INOXIDABLE REUSABLES Y AUTOCLAVABLES, CUATRO (04) DE TIPO CURVA O MACKINTOSH, PARA PERMITIR LA RÁPIDA Y EFICIENTE ENTUBACIÓN DEL PACIENTE; CON MANGO BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA.
| B04 | SEIS (06) O MÁS MASCARAS LARINGEAS REUTILIZABLES DE SILICONA AUTOCLAVABLES CON CURVA ANATÓMICAS, PUNTA REFORZADA EN DIFERENTES TAMAÑOS: NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO.
| B05 | UN (01) BALÓN DE OXÍGENO TIPO E DE ALUMINIO CON REGULADOR, MANÓMETRO Y FLUJÓMETRO.
| B06 | UNA (01) UNIDAD DE ASPIRACIÓN PORTÁTIL DE FÁCIL USO CON CANULAS DE ASPIRACIÓN DESCARTABLES.
| B07 | CIEN (100) SEGUROS DE CONTROL DE TIPO SELLADO DE FÁCIL ACCESO PARA EMERGENCIAS, PARA IMPEDIR EL USO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON RED MONOFASICA 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM.