## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | INCUBADORA DE TRANSPORTE
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-112
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO RODABLE, QUE SE UTILIZA EN EL MANEJO, SOPORTE Y PRINCIPALMENTE EN EL TRANSPORTE INTRA 0 EXTRA HOSPITALARIO, SEA TERRESTRE 0 AÉREO, DEL PACIENTE NEONATO EN RIESGO (TERMORREGULACIÓN), OFRECE UN AMBIENTE TÉRMICO NEUTRAL QUE DISMINUYE EL GASTO ENERGÉTICO Y DE OXIGENO EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS Y RIESGO CON CONTROL Y MONITOREO DE TEMPERATURA DE LA INCUBADORA Y SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL.
| A02 | ISO 13485 : 2016 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)
| A03 | ISO 9001 : 2015 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements)
| A04 | NTP 60601-1-2010 “Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente)
| A05 | RANGO DE TEMPERATURA: COMO MINIMO +7°C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA.
| A06 | COCHE CON RUEDAS V DE ALTURA AJUSTABLE 0 PLEGABLE.
| A07 | FIJADOR (RECEPTACULO) PARA EL SOPORTE DE INFUSION INTRAVENOSA: LOCALIZADO FUERA DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO 0 HABITÁCULO DEL EQUIPO 0 ACOPLADO DE MATERIAL METÁLICO.
| A08 | TRES (03) VENTANAS DE ACCESO Y UNA (01) PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAK COMO MINIMO
| A09 | ACCESOS PARA TUBOS (DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, CIRCUITO PACIENTE) COMO MINIMO.
| A10 | CON DOBLE PARED 0 SISTEMA QUE EVITE CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL NEONATO
| A11 | NIVEL DE RUIDO MENOR A 60DBA
CONTROL / MONITOREO DE TEMPERATURA
| A12 | CONTROI Y MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE AIRE: AJUSTABLE DE 30°C O MENOS A 38 °C 0 MÁS.
| A13 | CONTROL Y/O MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE PIEL
| A14 | LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA.
| A15 | SEÑALIZADOR DE CARGA DE LA BATERÍA.
CONTROL DE % OXÍGENO
| A16 | TIPO DE CONTROL: PASIVO O SERVOCONTROLADO
ALARMAS
| A17 | DE ALTA TEMPERATURA (LIMITE DE SEGURIDAD)
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A18 | DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN O CIRCULACIÓN DE AIRE.
| A19 | DE BATERÍA BAJA Y/O FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
| A20 | DE FALLA DEL SENSOR.
COMPONENTES (PERIFERICOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA)
| A21 | ANALIZADOR 0 MONITOR DE OXIGENO AMBIENTAL
| A22 | PULSIOXlMETRO CON DISEÑO OUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSIÓN COÑ TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES (O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS).
| A23 | UNA (01) UNIDAD DE RESUCITACIÓN Y/O REANIMACION COMPACTA Y/O SISTEMA COMPACTO DE VENTILACION (CON SISTEMA DE ASPIRACION MEZCLADOR DE AIRE/02 (BLENDER) Y MANOMETRO COMO MINIMO INTEGRADOS EN LA UNIDAD)
ADITAMENTOS
| A24 | SOPORTE PARA EQUIPO DE INFUSIÓN
| A25 | SOPORTE PARA MONITOR
| A26 | DOS CILINDROS DE OXIGENO TIPO E, DE ALUMINIO, CADA UNO CON VALVULA TIPO PIN INDEX, REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO Y FLUJOMETRO. CADA REGULADOR DEBE TENER DOS SALIDAS: UNA DE 50 PSI Y LA OTRA DE FLUJO REGULABLE (AMBOS CILINDROS FIJADOS AL EQUIPO).
| A27 | UN (01) CILINDRO PARA AIRE COMPRIMIDO TIPO E, DE ALUMINIO, CON VÁLVULA TIPO PIN ÍNDEX, REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO Y FLUJOMETRO. EL REGULADOR DEBE TENER DOS SALIDAS: UNA DE 50 PSI Y LA OTRA DE FLUJO REGULABLE O COMPRESOR DE AIRE INTEGRADO
| A28 | MEZCLADOR DE AIRE OXÍGENO MEDICINAL.
| A29 | MANGUERA DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD DE REANIMACIÓN, DESDE LA RED CENTRAL Y BALÓN DE OXIGENO.
| A30 | HUMIDIFICADOR CALENTADOR PARA USO CON CIRCUITOS DE VENTILADOR NEONATAL O INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HUMEDAD (INCLUIR 50 FILTROS) PARA NEONATOS.
| A31 | SISTEMA PARA FIJACIÓN DE LA INCUBADORA A LA AMBULANCIA.
| A32 | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES
| A33 | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUALA 50dBA.
| A34 | VALVULA DE PIEZA EN T PARA USO EN LA UNIDAD DE RESUCITACIÓN Y/O REANIMACION
B. ACCESORIOS | B02 | UN (01) SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES O UNO (01) DESCARTABLE.
B. ACCESORIOS | B03 | UNA (01) COLCHONETASRESISTENTE A FLUIDOS, DE FACIL LAVADO Y DESINFECCIÓN RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
| B04 | UN (01)JUEGO COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE REUSABLE Ó UNA (01) DESECHABLES PARA LA UNIDAD DE RESUCITACIÓN Y/O REANIMACIÓN Y10 SISTEMA COMPACTO DE VENTILACION
| B05 | UN (01) SENSOR PARA PULSIOXIMETRÍA (REUSABLES Y SIN RESORTES O PINZAS DE SUJECIÓN QUE PUEDAN CAUSAR DAÑOS AL NEONATO).
| B06 | UN (01) JUEGO ADICIONALE DE FILTROS DE AIRE.
| B07 | UNA (01) MASCARILLA FACIAL NEONATAL DE SILICONA REUSABLE O UNA (01) DESCARTABLE
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | FUENTE DE PODER INDEPENDIENTE, CON BATERÍA(S) RECARGABLE(S) PARA AUTONOMÍA MÍNIMA DE DOS (02) HORAS.
| C03 | CONEXIÓN EXTERNA DE 12 VDC, CON CABLE.