## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | INCUBADORA ESTÁNDAR
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-113
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PARA USO CON NEONATOS.
| A02 | CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR.
| A03 | CON VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE PIEL Y AIRE SIMULTANEAMENTE.
| A04 | RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO.
| A05 | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 47 dBA DENTRO DEL HABITÁCULO.
| A06 | CON 05 ACCESOS AL PACIENTE COMO MÍNIMO.
| A07 | CONTROL DE ALTURA AJUSTABLE.
| A08 | 04 ACCESOS PARA TUBOS (DE INFUSION INTRAVENOSA, CIRCUITO PACIENTE, ETC) COMO MÍNIMO.
| A09 | CON CAJONES EN LA PARTE INFERIOR.
| A10 | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA
| A11 | DE AIRE: AJUSTABLE DE 25 °C ó MENOS a 37 °C O MAS.
| A12 | DE PIEL: AJUSTABLE DE 35°C ó MENOS a 37°C O MAS.
| A13 | LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA.
| A14 | CON COLCHONETA DE MATERIAL LAVABLE, ANTIALÉRGICA, RESISTENTE A LOS DESINFECTANTES Y/O AGENTES QUÍMICOS
ALARMAS
| A15 | DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE PIEL.
| A16 | DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE AIRE.
| A17 | DE FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
| A18 | DE FALLA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN O CIRCULACION DE AIRE.
B. ACCESORIOS | B01 | UNA (01) COLCHONETA ADICIONAL
| B02 | UN (01) SENSOR ADICIONAL DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLE.
| B03 | UN (01) SOPORTE PARA MONITOR (GIRABLE Y/O TIPO BANDEJA LATERAL).
| B04 | UN (01) SOPORTE PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA.
| B05 | DOS (02) CASCOS CEFALICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS.
| B06 | UN) (01 JUEGO ADICIONAL DE FILTROS DE AIRE.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM