## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | INCUBADORA NEONATAL ABIERTA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-114
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | RODABLE DE FÁCIL TRANSPORTE CON FRENOS
| A02 | VISUALIZACIÓN DIGITAL DE TEMPERATURAS
| A03 | FUENTE DE ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS
| A04 | UN CAJÓN COMO MÍNIMO
| A05 | CON CAPACIDAD DE INCLINACION DE LA CUNA
| A06 | CALEFACTOR CON CAPACIDAD DE GIRO PARA EL ACCESO DE EQUIPOS DE RAYOS X
| A07 | DISPOSITIVO ó MECANISMO PARA COLOCAR EL CHASIS DE RAYOS X SIN RETIRAR DE LA CUNA AL NEONATO
| A08 | CUNA CON AJUSTE DE ALTURA (ELECTRICO)
| A09 | SISTEMA DE CALOR RADIANTE
| A10 | MODO MANUAL: CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE POTENCIA UTILIZADA
| A11 | MODO SERVOCONTROLADO DE TEMPERATURA DE PIEL: RANGO AJUSTABLE DE 35°C ó MENOS A 37°C ó MAS
| A12 | ALARMAS AUDIOVISUALES MINIMAS
| A13 | DE FALLA DE RED
| A14 | DE FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA
| A15 | DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE PIEL
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL
| B02 | UNA (01) BALANZA ELECTRÓNICA, PARA PESAJE DE NEONATOS.
| B03 | CUATRO (04) BARANDAS DE SEGURIDAD (PARA EL PERIMETRO DE LA CUNA)
| B04 | DOS (02) SOPORTES PARA MONITOR (TIPO BANDEJA LATERAL)
| B05 | TRES (03) CASCOS CEFÁLICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS
| B06 | UN (01) MEZCLADOR DE AIRE/OXÍGENO
| B07 | UN (01) HUMIDIFICADOR CALENTADOR
| B08 | UN (01) MONITOR DE OXIGENO AMBIENTAL (CON ALARMAS DE ALTA Y BAJA CONCENTRACION DE OXIGENO)
| B09 | UN (01) EQUIPO DE FOTOTERAPIA
| B10 | UNA (01) COLCHONETA
| B11 | UN (01) PORTASUERO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM