## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MÁQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO AVANZADO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-116
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO MEDICO UTILIZADO PARA EL SUMINISTRO DE AGENTES ANESTESICOS/GASES MEDICINALES EN PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE, CUENTA CON SISTEMAS ELECTRONICOS DE ALARMAS Y SISTEMA DE VENTILACION ASISTIDA.
| A02 | TIPOS DE PACIENTES: ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL.
| A03 | UNIDAD RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.
| A04 | CONSOLA CON AL MENOS DOS (02) GAVETAS PARA ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS
| A05 | SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO (AUTOCHEQUEO)
| A06 | MESA DE TRABAJO
| A07 | IDIOMA DE DESPLIEGUE E INTERFACE DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
| A08 | SISTEMA INTEGRADO (CON MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y PARÁMETROS VENTILATORIOS DE LA MISMA MARCA).
B. COMPONENTES |  | SISTEMA NEUMATICO
| B01 | SUMINISTRO DE GASES A TRAVÉS DE: RED CENTRAL (OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL) Y CILINDROS DE EMERGENCIA (OXIGENO Y OXIDO NITROSO).
| B02 | SISTEMA ELECTRÓNICO DE DOSIFICACIÓN DE GASES CON FLUJOMETROS ELECTRÓNICOS.
| B03 | DISPOSITIVO AUXILIAR DE SEGURIDAD: VISUAL (FLUJOMETRO) DE SALIDA DE GAS FRESCO Y/O CONTROL MANUAL DE FLUJO DE GAS QUE GARANTICE UN SUMINISTRO DE OXIGENO EN CASOS DE EMERGENCIA (FALLA ELÉCTRICA Y/U OTROS).
| B04 | PRESIÓN DE ENTRADA DE OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL A 50 PSI.
| B05 | MONITOREO DE PRESIÓN DE RED CENTRAL DE: OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL (POR MEDIO DE MANÓMETROS O DISPLAY).
| B06 | MONITOREO DE PRESIÓN DE CILINDROS DE EMERGENCIA DE: OXÍGENO Y ÓXIDO NITROSO (POR MEDIO DE MANÓMETROS O DISPLAY).
| B07 | SUMINISTRO DE OXÍGENO POR FLUJO DIRECTO (FLUSH), NO MENOR A 35 L/MIN.
| B08 | ALARMA AUDIBLE Y VISUAL DE FALLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO CON DESCONEXIÓN DEL ÓXIDO NITROSO
| B09 | SISTEMA QUE GARANTICE UNA CONCENTRACIÓN RANGO ENTRE 22% - 25% DE OXIGENO EN LA MEZCLA DE OXÍGENO Y OXIDO NITROSO (SISTEMA DE GUARDA- HIPOXICA).
| B10 | SISTEMA ABSORBEDOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).
| B11 | SISTEMA QUE MINIMICE LA ACUMULACIÓN Y/O CONDENSACIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO (DISPOSITIVO DE DRENAJE CON DEPÓSITO DE AGUA
| B12 | (NO TRAMPA DE AGUA EN EL CORRUGADO PACIENTE) Y/O SISTEMA DE CALEFACCIÓN INCORPORADA).
| B13 | SELECCIÓN DE MODO DE VENTILACIÓN, MANUAL (BOLSA) Y AUTOMÁTICO (VENTILADOR).
| B14 | SISTEMA DE AJUSTE DE PRESIÓN LÍMITE EN MODO DE VENTILACIÓN MANUAL (APL).
| B15 | SISTEMA QUE ASEGURE EL USO DE UN SOLO VAPORIZADOR A LA VEZ.
| B16 | DISPOSITIVO AUXILIAR VISUAL DE SALIDA DE GAS FRESCO Y/O CONTROL MANUAL DE FLUJO DE GAS QUE GARANTICE UN SUMINISTRO DE OXÍGENO EN CASOS DE EMERGENCIA.
VAPORIZADOR
| B17 | DOS (02) VAPORIZADORES COMO MÍNIMO: ISOFLUORANO Y SEVOFLUORANO.
| B18 | FLUJO MÍNIMO DE TRANSPORTE DE AGENTE ANESTÉSICO DE 0.3 LT/MIN. ó MENOS Y/O PRECISIÓN MENOR O IGUAL A 10% DEL VALOR FIJADO.
| B19 | RANGO DE CONCENTRACIÓN REGULABLE SEGÚN EL AGENTE ANESTÉSICO.
| B20 | CON SISTEMA DE LLENADO PARA AGENTE ANESTÉSICO ESPECÍFICO.
VENTILADOR ELECTRÓNICO
| B21 | MODOS DE VENTILACIÓN: CONTROL POR VOLÚMEN (VCV), SIMV y CONTROL POR PRESIÓN (PCV) ó MÁS
| B22 | CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE VOLUMEN TIDAL: DE 20 ML. ó MENOS HASTA 1400ML. ó MÁS.
| B23 | CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE RELACIÓN INSPIRACIÓN: EXHALACIÓN (I:E) : DE 1:1 A 1:3 COMO MÍNIMO.
| B24 | CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE LÍMITE DE PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS: HASTA 50 cm H2O ó MÁS.
| B25 | CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 60 RESP/MIN O MÁS.
| B26 | CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE PEEP HASTA 20 cm H2O O MÁS.
| B27 | SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: FALLA DE VENTILADOR, ALTA PRESIÓN BAJA PRESIÓN/ÁPNEA, VOLÚMEN NO ADECUADO, FALLA DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, BATERÍA BAJA.
SISTEMA DE MONITOREO
| B28 | PANTALLAS LCD A COLORES DE 12 PULGADAS O MAS (PARA MONITORIZACION TANTO DE LOS PARÁMETROS Y VARIABLES INVOLUCRADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA Y VENTILACIÓN ASI COMO LAS FUNCIÓNES VITALES DEL PACIENTE).
| B29 | LA PANTALLA QUE MONITORIZA LAS FUNCIÓNES VITALES DEL PACIENTE DEBE TENER CAPACIDAD DE VISUALIZAR CINCO (05) ONDAS GRÁFICAS SIMULTANEAS COMO MINIMO.
| B30 | PROTEGIDO CONTRA EQUIPOS DE DESFIBRILACIÓN.
| B31 | ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), CON VISUALIZACIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA, DETECCIÓN Y VISUALIZACIÓN (ONDA GRÁFICA Y VALOR NUMÉRICO) DE DESNIVELES ST Y CAPACIDAD DE SELECCIÓNAR 07 DERIVACIONES COMO MÍNIMO.
| B32 | FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVÉS DE CABLE ECG (MÉTODO DE IMPEDANCIA) Y A TRAVÉS DE LAS VIAS AÉREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFIA.
| B33 | PULSIOXIMETRÍA CON VISUALIZACIÓN DE: SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO (SPO2), ONDA PLETISMOGRÁFICA Y FRECUENCIA DE PULSACIONES POR MINUTO (BPM).
| B34 | PRESIÓN SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP).
| B35 | PRESION SANGUINEA INVASIVA (BP), CON CAPACIDAD DE MEDIR A TRAVES DE DOS CANALES COMO MINIMO (CON SELECCIÓN O CONFIGURACION DE AL MENOS LAS SIGUIENTES PRESIONES: PRESION ARTERIAL, PRESION VENOSA CENTRAL, PRESION INTRACRANEAL Y PRESION CAPILAR PULMONAR).
| B36 | TEMPERATURA, CON CAPACIDAD DE MEDIR A TRAVÉS DE DOS CANALES COMO MÍNIMO.
| B37 | CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO ESPIRADO (ETCO2) E INSPIRADO, CON VISUALIZACIÓN DEL CAPNOGRAMA.
| B38 | CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO INSPIRADO Y ESPIRADO.
| B39 | CONCENTRACIÓN DE ÓXIDO NITROSO INSPIRADO Y ESPIRADO.
| B40 | CONCENTRACIÓN DE AGENTE ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO; CON CAPACIDAD DE MOSTRAR LA CONCENTRACIÓN DE ISOFLUORANO, SEVOFLUORANO Y DESFLUORANO COMO MÍNIMO E IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE UN (01) AGENTE ANESTÉSICO.
| B41 | CONCENTRACIÓN MÍNIMA ALVEOLAR (CAM).
| B42 | VOLUMEN TIDAL Y VOLUMEN MINUTO ESPIRADO.
| B43 | PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS: ONDAS GRÁFICAS Y VALOR NUMÉRICO.
| B44 | ALARMAS AUDIOVISUALES DE TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS.
| B45 | TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 12 HORAS O MÁS.
| B46 | MONITOREO DE UNA O AMBAS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: A) COMPLIANCE DEL PACIENTE Y PRESIÓN Y PRESIÓN MESETA (PLATEAU), B) LAZOS DE PRESIÓN- VOLUMEN, FLUJO-VOLUMEN.
C. ACCESORIOS | C01 | CIRCUITOS COMPLETOS PARA ANESTESIA REUSABLES: 01 JUEGO PARA ADULTOS,01 JUEGO PARA ESCOLARES, 01 JUEGO PARA LACTANTES Y 01 JUEGO PARA NEONATOS, CADA JUEGO ESTA CONFORMADO COMO MÍNIMO POR: CORRUGADOS, BOLSA PARA VENTILACIÓN MANUAL, CONECTOR TIPO “Y” Y CODO.
| C02 | DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE MÁSCARAS REUSABLES PARA ANESTESIA, DE JEBE, ANATÓMICA Y TAMAÑOS No. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
| C03 | 01 JUEGO ADICIONAL DE CANISTER PARA REPUESTO (REUSABLES).
| C04 | ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GASES (CO2, N2O Y AGENTE ANESTÉSICO), 01 JUEGO DE LA PARTE REUSABLE Y DOS (02) DE LA PARTE DESCARTABLE. CONSIDERAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES PARTES REUSABLES Y/O DESCARTABLES SEGUN SEA EL CASO: TUBOS DE MUESTRA, TRAMPAS DE AGUA Y FILTROS.
| C05 | DOS (02) CABLES TRONCALES PARA ECG DE TRES (03) RAMALES Y DOS (02) CABLES LATIGUILLOS PARA ECG DE TRES (03) RAMALES, DOS (02) CABLES TRONCALES PARA
| C06 | ECG DE CINCO (05) RAMALES Y DOS (02) CABLES LATIGUILOS PARA ECG DE CINCO (05) RAMALES.
| C07 | TRES (03) BRAZALETES PARA PRESIÓN NO INVASIVA (01 PARA ADULTOS, 01 PARA PEDIÁTRICOS Y 01 PARA NEONATOS), DEBERAN TENER MANGUERA DE CONEXIÓN PARA LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA.
| C08 | DOS (02) TRANSDUCTORES DE PRESIÓN INVASIVA CON DOS (02) DOMOS COMPATIBLES Y LLAVES DE TRES VÍAS, INCLUYE CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR O 02 KITS DESCARTABLES COMPLETOS INCLUYE SENSOR, DOMOS, LLAVES DE TRES VIAS Y LÍNEAS.
| C09 | ACCESORIOS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN TIDAL ESPIRADO E INSPIRADO, UN (01) SENSOR REUSABLE.
| C10 | CUATRO (04) SENSORES ESOFÁGICO DE TEMPERATURA (DOS (02) PEDIÁTRICOS Y DOS (02) NEONATOS)
| C11 | TRES (03) JUEGOS DE TRANSDUCTORES PARA PULSIOXIMETRIA (01 PARA ADULTO, 01 PARA PEDIÁTRICO Y 01 PARA NEONATOS (CON CINTAS O CORREAS DE FIJACIÓN REUSABLES), CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE EXTENSIÓN.
| C12 | UN (01) SENSOR DE OXIGENO PARA EL CASO DE MEDICIÓN DE CONCENTRACION DE O2
| C13 | MANGUERAS DE OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL CON CONECTORES SEGÚN NORMA DISS DE 06mts COMO MÍNIMO.
| C14 | 01 BALÓN DE EMERGENCIA DE OXÍGENO y 01 DE ÓXIDO NITROSO, TIPO E DE ALUMINIO, CUYOS CONECTORES DEBEN TENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO PIN ÍNDEX.
| C15 | UNIDAD DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (TIPO VENTURI), INCLUYE DOS (02) FRASCOS DE ASPIRACIÓN GRADUADOS CON 500 mL ó MÁS DE CAPACIDAD CON SUS RESPECTIVAS MANGUERAS DE CONEXIÓN Y DOS (02) CÁNULAS (ADULTO Y PEDIÁTRICO)
| C16 | SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO, INCLUYE MANGUERA Y CONECTOR
| C17 | DOS (02) ADAPTADORES DE CARGA POR CADA VAPORIZADOR.
| C18 | SOPORTE ARTICULADO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE PACIENTE Y CABLES DE MONITOREO DE FUNCIÓNES VITALES.
| C19 | TRES (03) RESUCITADORES MANUALES: UNO (01) ADULTO, UNO (01) PEDIÁTRICO y UNO (01) NEONATAL, CON DOS MASCARAS TRANSPARENTES, SILICONADAS Y AUTOCLAVABLES PARA CADA UNO DE LOS RESUCITADORES.
| C20 | DOS (02) FILTROS HUMIDIFICADOR.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 VAC / 60Hz., MONOFÁSICO. CABLE Y ENCHUFE DEBEN CUMPLIR CON LA RM 175- 2008-MEM.
| D02 | BATERÍA(S) RECARGABLE(S) QUE PERMITA LA AUTONOMÍA EN LA TOTALIDAD DE SUS FUNCIÓNES DE LA UNIDAD DE ANESTESIA POR TREINTA MINUTOS ó MÁS.
FUENTE: MINSA