## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | VENTILADOR MECÁNICO ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL
CODIGO DEL BIEN |  | D-118
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO
| A02 | CONTROLADO POR MlCROPROCESADOR(ES)
| A03 | VÁLVULA RESPIRATORIA ELECTROMAGNÉTICA
| A04 | CON VISUALIZACIÓN DE ONDAS GRÁFICAS A COLOR Y MECÁNICA VENTILATORIA
| A05 | SISTEMA SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL INCORPORADO POR COMPRESORA DE LA MISMA MARCA Y FABRICANTE (QUE PERMITA APAGADO AUTOMATICO A LA CONEXIÓN EXTERNA DE AIRE).
| A06 | SENSOR DE FLUJO REUSABLE.
| A07 | CON COMPENSACIÓN BAROMÉTRICA MANUAL ó AUTOMÁTICA.
| A08 | FLUJO INSPIRATORIO CONTROLADO Y/O A DEMANDA DE 2 LPM Ó MENOS A 120 LPM Ó MAS.
| A09 | PANTALLA DE 12" O MAYOR
| A10 | MODALIDADES DE VENTILACIÓN
| A11 | ASISTIDO / CONTROLADO POR VOLUMEN Y PRESIÓN (CON DISPARO POR FLUJO Y PRESION).
| A12 | VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SÍMV)
| A13 | PRESIÓN SOPORTE (PS).
| A14 | PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP)
| A15 | CON PRESIÓN BIFASICA POSITIVA EN LA VIA AEREA (BILEVEL, APRV ó SIMILARES)
| A16 | MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA (AUTOMODE, ASV, SMARTCARE ó SIMILAR).
| A17 | VENTILACIÓN NO-INVASIVA (NIV) CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS.
| A18 | VENTILACIÓN DEAPNEA
| A19 | CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA
| A20 | DE FÍ02: 0.21 A 1.00
| A21 | DE VOLUMEN TIDAL DE 2ml O MENOS a 2000ml O MAS
| A22 | DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 5 cmH20 O MENOS A 80 cmH20 O MAS (SIN PEEP).
| A23 | DE PEEP DE 0 A 45 cmH20 Ó MAYOR
| A24 | DE RELACIÓN l/E Y/O TIEMPO INSPIRATORIO
| A25 | DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 150 Resp./min O MAS
| A26 | DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLUJO DE 0.3 LPM O MENOS A 2 LPM O MÁS ó A DEMANDA CON BIAS FLOW
| A27 | MONITOREO DE PARÁMETROS DEL PACIENTE
| A28 | DE VOLUMEN TIDAL EXHALADO
| A29 | DE VOLUMEN MINUTO
| A30 | DE FRECUENCIA RESPIRATORIA
| A31 | DE PRESIÓN PICO INSPIRATORIO
| A32 | DE PRESIÓN MEDIA DE VIAS AÉREAS
| A33 | DE PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA EXHALACION (PEEP)
| A34 | DE FRACCION INSPIRATORIA DE OXIGENO (Fi02)
| A35 | DE TIEMPO INSPIRATORIO
| A36 | DE COMPUANCIA ESTATICA DEL PACIENTE
| A37 | DE PRESIÓN DE VIAS AÉREAS EN BARRAS Y/O GRÁFICAS.
| A38 | DE PRESIÓN PLATEAU (MESETA ó PAUSA) EN LAS VÍAS AEREAS.
| A39 | DE RESISTENCIA EN LAS VÍAS AEREAS y/o TRABAJO RESPIRATORIO.
| A40 | DE BUCLE (LAZO) DE FLUJO/VOLÚMEN Y VOLUMEN/PRESIÓN.
| A41 | DE AUTOPEEP O PEEP INTRÍNSECO.
| A42 | DE VOLUMEN DE FUGAS.
| A43 | DE REGISTRO DE TENDENCIAS
| A44 | ALARMAS AUDIOVISUALES
| A45 | DE ALTA PRESIÓN DE VIAS AÉREAS
| A46 | DE BAJA PRESIÓN DE VIAS AÉREAS O DESCONEXION
| A47 | DE BAJO VOLUMEN MINUTO
| A48 | DE ALTA FRECUENCIA RESPIRATORIA
| A49 | DE FRACCION INSPIRATORIA DE OXIGENO (Fi02)
| A50 | DEAPNEA
| A51 | DE FALLA DE SUMINISTRO DE GASES
| A52 | DE FALLA ELÉCTRICA (RED Y/O BATERIA BAJA)
| A53 | HUMIDIFICADOR
| A54 | SERVOCONTROLADO (CONTROL AUTOMÁTICO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CÁMARA Y LA TEMPERATURA DEL GAS ENTREGADO AL PACIENTE).
| A55 | CONTROL DE TEMPERATURA DE 31°C a 40°C O RANGO MÁS AMPLIO
| A56 | VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE VIAS AÉREAS
| A57 | VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA
| A58 | CON CALENTADOR TIPO HILO CALIENTE
| A59 | SILENCIADOR DE ALARMA
| A60 | ALARMA DE TEMPERATURA y/o HUMEDAD ALTA Y BAJA DE LA CÁMARA Y DE VÍAS AÉREAS
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR.
| B02 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR.
| B03 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE NEONATO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR.
| B04 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE MASCARILLAS ORONASALES ADULTO REUSABLE PARA NIV, LIBRE DE LATEX
| B05 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE MASCARILLAS ORONASALES PEDIÁTRICO REUSABLE PARA NIV, LIBRE DE LATEX
| B06 | UN (01) JUEGO COMPLETOS DE MASCARILLAS ORONASALES NEONATAL REUSABLE PARA NIV, LIBRE DE LATEX
| B07 | UN (01) PULMONES DE PRUEBA: UNO (01) ADULTO, UNO (01) PEDIÁTRICO Y UNO (01) NEONATAL.
| B08 | DOS (02) CÁMARAS HUMIDIFICADORAS ADULTO, CON ACCESORIOS.
| B09 | DOS (02) CÁMARAS HUMIDIFICADORAS PEDIÁTRICO. CON ACCESORIOS.
| B10 | DOS (02) CÁMARAS HUMIDIFICADORAS NEONATAL, CON ACCESORIOS.
| B11 | BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE CON SOPORTE DE CORRUGADOS PARA LOS TRES TAMAÑOS.
| B12 | MANGUERAS DE AIRE MEDICINAL (PARA EL COMPRESOR Y PARA LA TOMA DE AIRE MEDICINAL EMPOTRADA EN PARED O COLUMNA DE GASES MEDICINALES).
| B13 | MANGUERA DE OXÍGENO MEDICINAL (PARA LA TOMA DE OXÍGENO MEDICINAL EMPOTRADA EN PARED O COLUMNA DE GASES MEDICINALES).
| B14 | NEBULIZADOR POR ULTRASONIDO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | BATERÍA(S) RECARGABLE(S) CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE UNA (01) HORA.