## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | VENTILADOR DE TRANSPORTE
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-119
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO (AVION/HELICOPTERO).
| A02 | PORTATIL NO RODABLE.
| A03 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
| A04 | PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDA LA BATERIA) NO MAYOR DE 10 KG.
| A05 | EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARAMETROS SOLICITADOS NO DEBE SER MEDIANTE SISTEMA "TOUCH SCREEN".
| A06 | CON VALVULA PEEP INTEGRADA EN EL EQUIPO.
B. COMPONENTES |  | MODALIDADES DE VENTILACION
| B01 | ASISTIDO / CONTROLADO O CMV O IPPV / SIPPV.
| B02 | CPAP / PEEP.
CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA
| B03 | DE VOLUMEN TIDAL DE 50 ml O MENOS A 1500ml O MAS.
| B04 | DE FRECUENCIA RESPIRATORIA, HASTA 40 Resp./MIN O MAS.
| B05 | DE FiO2: DE 0.40 O MENOS A 1.00.
MONITOREO
| B06 | DE VOLUMEN TIDAL (VT) O VOLUMEN MINUTO (VM), AJUSTADO Y/O MEDIDO.
| B07 | DE PRESION DE VIAS AEREAS.
| B08 | DE PRESION PICO INSPIRATORIA.
| B09 | DE PRESION MEDIA DE VIAS AEREAS.
ALARMAS
| B10 | DE ALTA PRESION DE VIAS AEREAS.
| B11 | DE BAJA PRESION DE VIAS AEREAS.
| B12 | DE FALLA ELECTRICA (BATERIA BAJA O RED).
| B13 | DE APNEA.
REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES
| B14 | CON COMPENSACION BAROMETRICA, MEDIANTE CALIBRACION MANUAL (UNA SOLA VEZ EN EL LUGAR DE DESTINO) O AUTOMATICA DEL EQUIPO.
| B15 | VENTILACION NO INVASIVA (NIV).
| B16 | CON SENSOR DE FLUJO PARA MONITORIZACION DE VOLUMEN.
C. ACCESORIOS | C01 | CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO (REUSABLE).
| C02 | CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO (REUSABLE).
| C03 | UN (01) PULMON DE PRUEBA.
| C04 | MANGUERAS DE OXIGENO.
| C05 | UN (01) CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, DE ALUMINIO, CON SU RESPECTIVO REGULADOR DE PRESION.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | APTO PARA FUNCIONAR CON RED ELECTRICA DE 220VAC ó 230VAC.
| D02 | BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 03 HORAS (INTERNA O EXTERNA).
| D03 | SISTEMA DE ALIMENTACION CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA USO EN AMBULANCIA Y AVION / HELICOPTERO (INCLUYENDO LOS ACCESORIOS REQUERIDOS: CABLES, CONECTORES U OTROS).